OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw do litotrypsji endourologicznej

załącznik nr 2 do siwz

| LP. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do litotrypsji endourologicznej |  |  |  |
| 1. | Charakterystyka ogólna |  |  |
| 1.1 | Zestaw do urologicznej litotrypsji endoskopowej umożliwiający litotrypsję w całym układzie moczowym : pęcherz, moczowód i nerki dostosowany do pracy z wszystkimi popularnymi rodzajami sztywnych endoskopów urologicznych o prostym kanale roboczym i bocznej optyce. Zestaw po instalacji gotowy do wykonywania zabiegów bez dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 1.2 | Aparat fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji ( wyklucza się zaoferowanie urządzenia demo lub powystawowego) | Tak |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2018 | Tak, podać |  |
| 1.4 | Typ litotryptora: pneumatyczny i ultradźwiękowy | Tak |  |
| 1.5 | Przeznaczenie litotryptora: - Litotrypsja kamieni w pęcherzu moczowym - Litotrypsja kamieni w moczowodzie - Litotrypsja kamieni w nerkach | Tak |  |
| 2. | Parametry techniczne | Tak |  |
| 2.1. | Zintegrowane w jednej obudowie moduły litotrypsji pneumatycznej i ultradźwiękowej | Tak |  |
| 2.2 | Możliwość wykonywania i wyboru rodzaju litotrypsji : - tylko pneumatyczna - tylko ultradźwiękowa - łączona: pneumatyczna i ultradźwiękowa jednocześnie | Tak |  |
| 2.3 | Możliwość zasilania aparatu w sprężone powietrze z centralnej , szpitalnej instalacji sprężonego powietrza lub z dedykowanego kompresora medycznego | Tak |  |
| 2.4 | Możliwość wyboru trybu wyzwalania pneumatycznych impulsów kruszących; - impulsy pojedyncze - seria impulsów | tak |  |
| 2.5 | Możliwość wyboru częstotliwości pneumatycznych impulsów kruszących w zakresie 1- 12 Hz | Tak |  |
| 2.6 | Ustawienie mocy pneumatycznych impulsów kruszących w zakresie 10- 100% | Tak |  |
| 2.7 | Wyświetlanie ustawionych parametrów litotrypsji pneumatycznej ( moc, częstotliwość, ilość impulsów wyzwolonych podczas zabiegów ) na ekranie LCD | Tak |  |
| 2.8 | Możliwość wyboru stosunku czasu pracy do czasu spoczynku głowicy ultradźwiękowej w jednostce czasu ( tzw. cykl pracy) w zakresie 10-100% | Tak |  |
| 2.9 | Ustawienie mocy ultradźwiękowych impulsów kruszących w zakresie 10-100% | Tak |  |
| 2.10 | Wyświetlanie ustawionych parametrów litotrypsji ultradźwiękowej ( moc, cykl pracy, łączny czas działania głowicy ultradźwiękowej podczas zabiegu) na ekranie LCD | Tak |  |
| 2.11 | Możliwość jednoczesnego odsysania płynu i fragmentów kamieni z miejsca operacyjnego podczas litotrypsji ultradźwiękowej i łączonej ( pneumatyczno – ultradźwiękowej) | Tak |  |
| 2.12 | Zintegrowany z aparatem mechanizm automatycznie uruchamiający ssanie w momencie wyzwolenia ultradźwiękowych impulsów kruszących | Tak |  |
| 2.13 | Sterowanie każdym rodzajem litotrypsji i odsysaniem za pomocą jednego kontrolera podłogowego wyposażonego w dwa przyciski | Tak |  |
| 2.14 | Możliwość stosowania sąd giętkich | Tak |  |
| 3. | Wyposażenie: |  |  |
| 3.1 | Wyposażenie do litotrypsji pneumatycznej: - kompletna głowica pneumatyczna wraz z przewodem powietrza, uszczelkami i pojemnikiem do przechowywania- 1 komplet - Sonda wielorazowa Ø 1,6 mm x dł. minimum 490 mm – 2 szt. - Sonda wielorazowa Ø 1,6 mm x dł. minimum 453 mm - 2szt. - Sonda wielorazowa Ø 1,3 mm x dł. minimum 410 mm – 2 szt. - Sonda wielorazowa Ø 1, 0 mm x dł. minimum 570 mm - 5 szt. - Sonda wielorazowa Ø 0,8 mm x dł. minimum 558 mm – 5 szt. | Tak, opisać |  |
| 3.2 | Wyposażenie do litotrypsji ultradźwiękowej: - Kompletna głowica ultradźwiękowa wraz z kablem zasilającym, kompletem kluczy do mocowania sond i pojemnikiem do przechowywania – 1 komplet. - Sonda jednorazowa Ø 1,9 mm x dł. minimum 360 mm – 15 szt. - Sonda jednorazowa Ø1,5 mm x dł. minimum 573 mm – 10 szt. | Tak |  |
| 3.3 | Pojemnik wielokrotnego użytku na usunięte kamienie w układzie odsysania mocowany do obudowy aparatu | Tak |  |
| 3.4 | Przewód sprężonego powietrza do zasilania modułu pneumatycznego aparatu, wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do centralnej instalacji sprężonego powietrza. | Tak |  |
| 3.5 | Przełącznik podłogowy do sterowania aparatem | Tak |  |
| 3.6 | Pompa ssąca z regulacją siły ssania w zakresie 0 do – 0,8 bar, zasilana sprężonym powietrzem nie wymagająca zasilania elektrycznego | Tak, opisać |  |
| 3.7 | Układ ssący wyposażony w dwa słoje wielokrotnego użytku o pojemności min.2 l każdy, do zbierania odessanej cieczy wraz z uchwytami mocującymi i komplet przewodów łączeniowych | Tak, opisać |  |
| 4.WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 4.1 | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak/podać |  |
| 4.2 | Deklaracja zgodności i certyfikat CE | Tak |  |
| 4.3 | Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 4.4. | Przeglądy, konserwacje oraz wymiany zalecane przez producenta wykonywane w czasie gwarancji bezpłatnie. | Tak |  |
| 4.5 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych – minimum 10 lat od daty instalacji | Tak |  |
| 4.6 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max.3 naprawy tego samego podzespołu ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Tak |  |
| 4.7 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii ,, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa’’ max.48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 4.8 | Czas naprawy- max.14 dni roboczych od podjęcia naprawy w przypadku gdy czas naprawy przekroczy 14 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy dostarczy urządzenie zastępcze. | Tak |  |
| 4.9 | Przerwa spowodowana awarią, łącznie z naprawą gwarancyjną przedłuża okres gwarancji o tę przerwę | Tak |  |
| 4.10 | Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu medycznego i technicznego Zamawiającego z obsługi i konserwacji aparatu, | Tak |  |
| 4.11 | Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 4.12 | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 4.13 | W okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy techniczne | Tak |  |

UWAGI:

- Do oferty należy dołączyć foldery/katalogi/inne dokumenty potwierdzające oferowane parametry techniczne aparatury.

- Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych