## Zał nr 2 do SIWZ
Zał nr 2 Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Pakiet nr 1. zakup drobnego sprzętu wielorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
LP. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu/Opis | Parametry wymagane | nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Wielkość opakowania jednostkowego ( w szt.) | Jednostka miary | Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | ilość na 3 lata | Szacunkowa wartość zamówienia netto na 3 lata ( PLN) | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto ( całość)
1 | Komora inhalacyjna z maską dla niemowląt | objętość 220 ml, Uniwersalne wejście MDI, możliwość sterylizacji w autoklawie, | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 15
2. | Komora inhalacyjna z maska dla dzieci | objętość 220 ml, Uniwersalne wejście MDI, możliwość sterylizacji w autoklawie, | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 15
3. | Komora inhalacyjna z ustnikiem | objętość 220 ml, Uniwersalne wejście MDI, możliwość sterylizacji w autoklawie, | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 90
4. | Niskozakresowy miernik wdechu | pomiar przepływu wdechowego w zakresie 15-120l/min, możliwość zastosowania ustnika jednokierunkowego, In-Check Dial | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 12
5. | Pas do drenażu autogenicznego rehabilitacji oddechowej | Zapinany na rzep, długości 1m, szerokość 8cm, wykonany ze sprężystego materiału, posiadający na całej długości rzep dla regulacji obwodu | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 50
6. | Pas do drenażu autogenicznego rehabilitacji oddechowej | elastyczny, o wymiarach 10cmx100cm | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 50
7. | Inhalator do zatok | inhalator do inhalowania zatok, wytwarzający pulsujący aerozol, | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 2
8. | Piłka gimnastyczna | o średnicy 65 cm, dopuszczalne obciążenie 350kg, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy 1 | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 6
9. | Waga osobowa medyczna | Wyposażona w wyświetlacz LCD ( bez wzrostomierza), posiadająca legalizację, wpisana do rejestru wyrobów medycznych, posiadająca wewnętzny akumulator, oraz następujące funkcje: kontrola plus/minus, funkcja odchyłek, sumowanie ważeń , liczenie sztuk . | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 12
10. | Precyzyjna waga elektroniczna | Zakres ważenia: 200g, Podziałka: 0,01 g, Jednostki ważenia: g, kg, oz, lb, Tl, ct, szalka 130mm średnicy, ze stali nierdzewnej | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 2
11. | Waga elektroniczna | Łatwa do czyszczenia powierzchnia szklana, Maksymalne obciążenie: 5 kg, Dokładność: 1 g, Przełączanie jednostek g, ml, oz, fl.oz, lb:oz, Funkcja doważania (tara), z bezpiecznego szkła | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 10
12. | Podgrzewacz do butelek | Szybkie i równomierne podgrzewanie, podgrzewający 150ml mleka w 3 min, z funkcją rozmrażania, z możliwościa podgrzewania jedzenia, zgodność z butelkami i pojemnikami Philips Avent, funkcja utrzymywania temperatury | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 4
13. | Urządzenie do drenażu autogenicznego | posiadający wymienne zestawy oddechowe z filtrem i jednorazowymi ustnikami przeznaczone dla 1 pacjenta, pneumatyczny generator wibracji, możliwość dostosowania mocy, z kontrolerem zdalnego sterowania | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 1
14. | Leżanka rehabilitacyjna do terapii manualnej | pięcioczęsciowy model stołu rehabilitacyjnego, środkowa część znajdująca się na wysokości kręgów lędźwiowych z manualna regulacją do 12cm, regulacja wysokości leżanki za pomocą siłownika hydraulicznego,podgłówek regulowany sprężyną gazową, podnóżek regulowany sprężyną gazową, uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża, otwór z zatyczką w podgłowku, system jezdny z centralną blokadą | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 1
15. | papier do EKG w składance typu Z | papier do EKG Biocare iE 12 A rozm 210/150/200 w składance typu Z |  |  | 1 | szt. |  |  | 36 szt
16. | Taśmy do kinezjotapingu | bawełniany,szerokośc 5 cm, rózne kolory , bezlateksowy akrylowy olej, wodoodporny, zarejestrowany jako produkt medyczny, szerokość 5 cm, dł 17 m, różne kolory | [6 empty] | 30 szt.
17. | Taśmy do kinezjotapingu | bawełniany,szerokośc 5 cm, kolor bezowy, bezlateksowy akrylowy olej, wodoodporny, zarejestrowany jako produkt medyczny, duża rolka( jedna rolka o minimalnej długości 15 m) długość min .34 m |  |  | 1 | rolka |  |  | 3 opak.
18. | Papier rejestracyjny do spirometru na rolce | Papier rejestracyjny do spirometru typ. Sprostik Complete. Zapis termiczny.Wymiary rolki 112 mm x 20 m |  |  | 1 | szt. |  |  | 36 szt.
19. | Tasma rehabilitacyjna do ćwiczeń o oporze średnim | bezzapachowa, nie zawierająca lateksu, taśma stawiająca opór 1,8 kg przy wydłużeniu o 100% |  |  | 1 | opak. |  |  | 3 opak
20. | Tasma rehabilitacyjna do ćwiczeń o oporze średnim | bezzapachowa, nie zawierająca lateksu, taśma stawiająca opór 2,3 kg przy wydłużeniu o 100% |  |  | 1 | opak. |  |  | 3 opak
21. | Taśma rehabilitacyjna do ćwiczeń o oporze ekstra mocnym | bezzapachowa , nie zawierająca lateksu, taśma stawiająca opór 3,2 kg przy wydłużeniu o 100% |  |  | 1 | opak. |  |  | 3 opak
22. | PEP | Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone ciśnienie wydechowe, z mozliwością regulowania oporu |  |  | 1 | szt. |  |  | 72
23. | PEP oscelacyjny | Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone zmienne ciśnienie wydechowe,generujace cisnienie wydechowe w zakresach od 0,8 do 18-35 cm H2O |  |  | 1 | szt. |  |  | 72
Razem:
Pakiet nr 2. zakup drobnego sprzętu wielorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
LP. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu/opis | Parametry wymagane | nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Wielkość opakowania jednostkowego ( w szt.) | Jednostka miary | Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] | stawka vat | ilość na 3 lata | Szacunkowa wartość zamówienia netto na 3 lata ( PLN) | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto ( całość)
1. | kolanko łączeniowe do spirometrów firmy Jeager 45˚ | kolanko 45˚ wzmacniane, dydykowane do spirometru Vyntus IOS oraz Master Screen Body Diff, wykorzystywane do połącznia filtra z głowicą pneumotachograficzną,; kolanko o koncie załamania 45°; Średnica połączenia wewnętrznego 30 mm (otwór stożkowy); Średnica połączenia zewnętrznego 30 mm; Do oferty proszę dołączyć 1 szt. Oferowanego kolanka w celu przeprowadzenia oględzin i testów kompatybilności z posiadaną aparaturą. | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 24
2. | kolanko 45˚ z adapterem rurkowym Luer, do spirometrów firmy Jeager | kolanko 45˚ wzmacniane z adapterem rurkowym Luer, dydykowane do spirometru Vyntus IOS oraz Master Screen Body Diff; Kolanko z podłączeniem luer-lockwykorzystywane do połączenia filtra z głowicą pneumotachograficzną | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 3
5. | Referencyjne sitko oporowe głowicy pomiarowej do aparatów MasterScreen Body/Diff oraz Vyntus IOS | Sitko oporowe do głowicy pneumotachograficznej, do aparatów MasterScreen Body/Diff oraz MasterScreen IOS; Średnica sitka 67 mm; Opór sitka 36 Pa/L/s ± 2.5%; Do oferty proszę dołączyć 1 szt. Oferowanego sitka w celu przeprowadzenia oględzin i testów kompatybilności z posiadaną aparaturą | Tak |  | szt. |  |  |  | 12
3. | O-ring/ uszczelka do głowicy pomiarowej PT36 | O-ringi uszczelniające do głowicy spirometru Vyntus IOS oraz oraz Master Screen Body Diff firmy Jeager; k wymagana kompatybilność z głowicą pomiarową PT36 konstrukcji JAEGER/CareFusion | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 24
4. | Rurka do analizy gazów - wężyk do pobierania próbek gazów wydechowych podczas badania dyfuzyjnego do aparatu MasterScreen Body/Diff | Długość 95cm; Średnica połączeniowa 4mm (połączenie stożkowe); Wężyk z tworzywa paraprzepuszczalnego | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 3
Razem:
Pakiet nr 3. zakup drobnego sprzętu wielorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
LP. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu/opis | Parametry wymagane | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Wielkość opakowania jednostkowego ( w szt.) | Jednostka miary | Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | ilość na 3 lata | Szacunkowa wartość zamówienia netto na 3 lata ( PLN) | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto ( całość)
1 | Nafiontube do urządzenia Exhalyzer D firmy Eco Medics | Rurka do analizy gazów - wężyk do pobierania próbek gazów wydechowych podczas badania wypłukiwania azotu metodą wielokrotnych oddechów, kompatybilna z urządzeniem Exhalyzer D firmy Eco Medics | Tak |  | 1 | szt. | 1091 |  | 6
2 | ustnik silikonowy wielorazowy kompatybilny z filtrem dydykowanym do urządzenia ExhalyzerD | ustnik silikonowy wielorazowy kompatybilny z filtrem dydykowanym do urządzenia ExhalyzerD | Tak |  | 10 szt. w opak. | opak. | 702 ,00 |  | 15 opak.
3 | Końcówka utrzymująca filtr do analizatora tlenku azotu w wydychanym powietrzu ( adapter do analizatora tlenku azotu w wydychanym powietrzu | Końcówka warunkująca prawidłowe mocowanie filtra do analizatora tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Wymagana kompatybilność z analizatorem tlenku aoztu Medi Soft znajdującym się na stanie szpitala. | Tak |  | 1 | szt. | 73.98 |  | 12
4 | Adapter Capnostat/ CO2 z portem Luer | Adapter Capnostat/ CO2 z portem Luer stanowiący element urządzenia Exhalyzer D, firmy EcoMedics | tak |  | 1 | szt. | 1242 |  | 3
Razem:
Pakiet nr 4. zakup drobnego sprzętu wielorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ( umowa na 3 lata).
LP. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu/opis | Parametry wymagane | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Wielkość opakowania jednostkowego ( w szt.) | Jednostka miary | Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | ilość na 3 lata | Szacunkowa wartość zamówienia netto na 3 lata ( PLN) | Wartość jednostkowa brutto | Wartość brutto ( całość)
1. | Folia do okładów Fango, rolka o wymiarach: 100M x 65 cm z 15 UM(PINO) | Folia do okładów Fango, rolka o wymiarach: 1000M x 65 cm z 15 UM(PINO | Tak |  | 1 opak. | opak. |  |  | 12
2. | Masa Fangoparafinowa, do okładów | Masa Fangoparafinowa typu K Pino do okładów , 1 op. =24 sztabki po 500 g= 12 kg | Tak |  | 1 opak. | opak. |  |  | 27
Razem:
Pakiet nr 5. zakup drobnego sprzętu wielorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ( umowa na 3 lata)
LP. | Nazwa produktu | Specyfikacja produktu/opis | Parametry wymagane | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Wielkość opakowania jednostkowego ( w szt.) | Jednostka miary | Szacunkowa cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | ilość na 3 lata | Szacunkowa wartość zamówienia netto umowa na 3 lata ( PLN) | Wartość jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto ( całość)
1. | Łyżka światłowodowa Sirius typu Macintosh ( zakrzywiona):: | sztywna metalowa konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej , całkowicie wbudowany szeroki szklany światowód , całkowicie gładka matowa powierzchnia, trójstronny zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połaczenie łżki z rękojeścią, do sterylizacji w autoklawie , trwałe , laserowe oznaczenie typu, rozmiaru, numeru katalogowego i producenta, kompatybilna z ISO 7376, gwarancja 5 lat, 4000 cykli w autoklawie. Rozmiary: | Tak
1.1 | Noworodkowa | NR 0 ( 83 x 14 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 5
1.2 | Niemowlęca | NR1 ( 93 x 14 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 10
1.3 | Dziecięca | NR 2 ( 116 x 18 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 20
1.4 | Dla Dorosłych | NR 3 ( 135 x 18 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 20
| Dla dorosłych duża | NR 4 ( 165 x 18 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 10
2. | Łyżka światłowodowa typu Macintosh ( zakrzywiona): | sztywna metalowa konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej; trójstronny zatrzask kulkowy zapewniajacy stabilne połączenie łyżki z rekojeścią; szklany, wymienny, jednoelementowy, światłowód o średnicy 4 mm, bez elementów plastikowych, nie wymagający narzędzi do zamontowania, zatrzask kulkowy zapewniający mocowanie światłowodu w łyżce, z trwłlym laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany oraz numeru katalogowego; zgoda z ISO 73769 ( zielony standard) oraz z kolorystycznym oznaczeniem zgodności ; trwałe, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru i numeru katalogowego; do sterylizacji w autoklawie ( 4000 cykli) Rozmiary; | Tak
2.1 | Noworodkowa | noworodkowa Mac 0 ( 80 x 14 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 5
2.2 | Niemowlęca | niemowleca Mac 1 ( 92 x 14 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 5
2.3 | dla dzieci | dla dzieci Mac 2 ( 100 x 17 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 20
2.4 | dla dorosłych | dla dorosłych Mac 3 ( 130 x 18 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 20
2.5 | dla dorosłych | dla dorosłych duża mac 4 ( 155 x 18 mm) | Tak |  | 1 | szt. |  |  | 5
Razem: