Załącznik nr 2 - Specyfikacja dostarczonego asortymentu

Pakiet I.

- Defibrylator półautomatyczny z opcją dla dzieci - 1 szt.

Pakiet II.

- Ciśnieniomierz manualny z kompletem mankietów  2 szt.

- Ciśnieniomierz automatyczny z kompletem mankietów 2 szt.

- Termometry bezdotykowe  2 szt.

- Termometry elektroniczne 10 szt.

- Termometry elektroniczne do mierzenia temperatury otoczenia 10 szt.

Pakiet III.

- Pompa infuzyjna (dwustrzykawkowa) 1 szt.

- Laryngoskop z wyposażeniem (dwa uchwyty do łyżek światłowodowych + 9 łyżek)

- Lampa bakteriobójcza 1 szt.

- Stetoskop przedsercowy

| l.p |  | # parametr / warunek |  | wartość wymagana TAK/NIE (graniczna) | #### wartość oferowana #### /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet I. Defibrylator Półautomatyczny z opcją dla dzieci 1 szt. |  |  |  |  |  |
| ## LP. |  | # Parametry ogólne |  | Parametr graniczny Tak/NIE |  |
|  |  | Ciężar aparatu max. 2,6 kg |  | TAK |  |
|  |  | Temperatura pracy min. 0 do 50 OC, przechowywania min. -30 do 70 OC |  | TAK |  |
|  |  | Odporność na wstrząsy min. 100g wg IEC 60068-2-27 |  | TAK |  |
|  |  | Odporność na wnikanie pyłów i cieczy min. IP55 |  | TAK |  |
|  |  | Zasilanie bateryjne, baterie litowe nieładowalne - min. 100 wyładowań z maksymalną energią lub 6 godzin ciągłego monitorowania. |  | TAK |  |
|  |  | Parametry techniczne |  |  |  |
|  |  | Defibrylacja półautomatyczna z pomocą elektrod naklejanych na klatkę piersiową. Dwufazowy impuls defibrylacyjny, energia maksymalna min. 200 J |  | TAK |  |
|  |  | Tryb pediatryczny włączany za pomocą dedykowanego przycisku, zmiana poziomów energii defibrylacji i algorytmu analizy EKG na specyficzne i zalecane dla pacjentów pediatrycznych |  | Tak/Podać |  |
|  |  | Czas ładowania do energii maksymalnej do max. 10 sekund |  | TAK |  |
|  |  | Komunikaty głosowe i tekstowe w języku polskim |  | TAK |  |
|  |  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |  | TAK |  |
|  |  | Ekran LCD o przekątnej min. 10 cm, wyświetlanie na ekranie komunikatów tekstowych i krzywej EKG |  | TAK |  |
|  |  | Monitorowanie RKO z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i wizualna na ekranie właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |  | TAK |  |
|  |  | Pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości uciśnięć (cm), częstości uciśnięć (1/min.), upływu czasu bieżącego cyklu RKO i całkowitego czasu akcji od chwili włączenia aparatu |  | TAK |  |
|  |  | Pamięć wewnętrzna: rejestracja co najmniej 2 godzin zapisu EKG, impedancji pacjenta, liczby przeprowadzonych defibrylacji, dostarczonej energii, |  | TAK |  |
|  |  | Transmisja danych do komputera przez port USB lub bezprzewodowo przez integralny moduł WiFi |  | TAK |  |
|  |  | Funkcja codziennego automatycznego testu z zapisem w pamięci aparatu daty, godziny i wyniku testu |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość wyposażenia aparatu w opcję zdalnego, bezprzewodowego monitorowania gotowości do interwencji (w tym stanu baterii, wyników autotestów, upływu okresu przydatności elektrod) |  | Podać |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK |  |
| Pakiet II. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ciśnieniomierz manualny z kompletem mankietów 2 szt. |  |  |  |
|  |  | Ciśnieniomierz ręczny 2 szt. |  | TAK |  |
|  |  | Manometr zegarowy |  | TAK |  |
|  |  | Laserowo grawerowana tarcza manometru o średnicy min. 50mm |  | TAK |  |
|  |  | Łyżka stabilizująca gruszkę |  | TAK |  |
|  |  | Gwarancja kalibracji min. 10 lat |  | TAK |  |
|  |  | Odporność na wstrząsy |  | TAK |  |
|  |  | Odporność na upadek na twarde podłoże z wys. Min. 70cm- załączyć dokument potwierdzający |  | TAK |  |
|  |  | W komplecie: 4 mankiety, po 1 szt. dla każdej grupy wiekowej, 4 baterie AA |  | TAK |  |
|  |  | Mankiet wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego – zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, |  | TAK |  |
|  |  | Mankiet z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu, |  | TAK |  |
|  |  | Przewód mankietu obrotowy o 360º |  | TAK |  |
|  |  | W komplecie mankiet rozmiar dorosły standard |  | TAK |  |
|  |  | Zatyczka mankietu stosowana podczas dezynfekcji w komplecie |  | TAK |  |
|  |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
|  |  | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące |  | TAK |  |
| - Ciśnieniomierz automatyczny z kompletem mankietów 2 szt. |  |  |  |  |
| 35. |  | Rok produkcji 2019 Duży, kolorowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 36. |  | Zakres pomiaru ciśnienia: min. 25 – 260 mmHg | TAK |  |
| 37. |  | Zakres pomiaru pulsu: min. 40-199 u/min | TAK |  |
| 38. |  | Ciśnienie znamionowe mankietu: 0-299 mmHg | TAK |  |
| 39. |  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, pulsu, poziomu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 40. |  | Pomiar w trakcie inflacji mankietu, typowy czas pomiaru 20 s | TAK |  |
| 41. |  | Wskaźnik wykrycia rytmu serca podczas pomiaru | TAK |  |
| 42. |  | Wskaźnik wykrycia niemiarowego rytmu serca podczas pomiaru | TAK |  |
| 43. |  | Wskaźnik wykrycia artefaktów ruchowych | TAK |  |
| 44. |  | Dokładność ciśnienia: +/- 3 mmHg, częstość akcji serca +/- 4% | TAK |  |
| 45. |  | Mankiet wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego – zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie | TAK |  |
| 46. |  | Mankiet z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu, | TAK |  |
| 47. |  | Przewód mankietu obrotowy o 360º, | TAK |  |
| 48. |  | W komplecie: 4 mankiety, po 1 szt. dla każdej grupy wiekowej, 4 baterie AA | TAK |  |
| 49. |  | Zasilanie na 4 baterie alkaliczne AA, możliwość zastosowania zasilacza prądu przemiennego do pracy stacjonarnej. | TAK |  |
| 50. |  | Obudowa ciśnieniomierza z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji ze względu na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. przyciski | TAK |  |
| 51. |  | Wymiary: szerokość 95 mm, długość 145 mm, wysokość 65 mm, ± 5%, Waga bez baterii: 285 g ± 5% | TAK |  |
| 52. |  | Odporność przed wnikaniem wody IP22 | TAK |  |
| 53. |  | Urządzenie zgodne z normą: EN/IEC 60601-1+A1 EN/IEC 60601-1-2 IEC 80601-2-30 IEC/EN 62304+AC IEC 62366 | TAK |  |
| 54. |  | Ciśnieniomierze nie wymagające kalibracji . | TAK |  |
| 55. |  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 56. |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| - Termometry bezdotykowe 2 szt. |  |  |  |  |
| 57. |  | Pomiar temperatury ciała w uchu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. | TAK |  |
| 58. |  | Termometr do zastosowań szpitalnych – pisemne potwierdzenie w instrukcji obsługi producenta | TAK |  |
| 59. |  | Trwała, odporna konstrukcja – przeznaczony do intensywnego użytkowania w warunkach szpitalnych – wzmocniona konstrukcja sondy podczerwieni | TAK |  |
| 60. |  | Prosta obsługa | TAK |  |
| 61. |  | Natychmiastowy wynik pomiaru ≤ 3 sek | TAK |  |
| 62. |  | Wysoka dokładność pomiaru ≤ 0,2 ° C | TAK |  |
| 63. |  | Podgrzewana końcówka czujnika | TAK |  |
| 64. |  | Technologia informująca o właściwym ułożeniu sondy zapobiega błędnym pomiarom | TAK |  |
| 65. |  | System informacji zwrotnej: migająca kontrolka oraz sygnał dźwiękowy potwierdzający poprawne wykonanie pomiaru | TAK |  |
| 66. |  | Miękkie przyciski i ergonomiczny kształt | TAK |  |
| 67. |  | Pamięć ostatniego pomiaru | TAK |  |
| 68. |  | Automatyczne wyłączanie po upływie 10 sekund | TAK |  |
| 69. |  | Wyraźny, duży wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 70. |  | Pomiar w stopniach Celsjusza lub Farenheita | TAK |  |
| 71. |  | Wymienne, jednorazowe osłonki pomiarowe usuwane bezdotykowo | TAK |  |
| 72. |  | Automatyczne wykrywanie obecności osłonki | TAK |  |
| 73. |  | Odporność na upadek z wysokości 90 cm | TAK |  |
| 74. |  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | TAK |  |
| 75. |  | System elektronicznego zabezpieczenia przed kradzieżą | TAK |  |
| 76. |  | Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane nieodpłatnie | TAK |  |
| 77. |  | Stacja ładująca z systemem dokowania termometru | TAK |  |
| 78. |  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji | TAK |  |
| 79. |  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/podać |  |
| 80. |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| - Termometry elektroniczne do mierzenia temperatury otoczenia 10 szt. |  |  |  |  |
| 81. |  | Termometr wyświetlający temperaturę aktualną Minimalną i maksymalną temperatury sondy | TAK |  |
| 82. |  | Termometr wyposażony w alarm akustyczny uaktywniający się po przekroczeniu granicznej wartości temperatury | TAK |  |
| 83. |  | Termometr posiadający wymienną, termistorową sondę temperatury | TAK |  |
| 84. |  | Posiadający duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz komplet baterii | TAK |  |
| 85. |  | Termometr do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK |  |
| 86. |  | Do każdego termometru świadectwo wzorcowania temperatury w punktach standardowych ( - 25 °C, 0°C,+25°) | TAK |  |
| 87. |  | pomiar temperatury (°C; °F) | TAk |  |
| 88. |  | Gwarancja min.24 miesiące | Tak/podać |  |
| 89. |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 90. |  | Instrukcja obsługi w języku Polskim. | Tak |  |
| - Termometry elektroniczne 10 szt. |  |  |  |  |
| 91. |  | Termometr cyfrowy w pełni zautomatyzowany | TAK |  |
| 92. |  | Posiadający funkcję pamięci ostatniego pomiaru | TAK |  |
| 93. |  | Termometr posiadający automatyczne wyłączanie i funkcję kontroli baterii | TAK |  |
| 94. |  | wodoszczelny i dezynfekujący | TAK |  |
| 95. |  | wyświetlający temperaturę w °C | TAK |  |
| 96. |  | Posiadający duży wyświetlacz | TAK |  |
| 97. |  | Dający dokładny pomiar (±0,1°C) | TAK |  |
| 98. |  | W zestawie plastikowe etui | TAK |  |
| 99. |  | Termometr emitujacy sygnał akustyczny, gdy jest gotowy do użycia, a także po zakończeniu pomiaru. | TAK |  |
| 100 |  | Przeznaczony do mierzenia temperatury ciała na różne sposoby, np. doustnie, pachowe i doodbytnicze. | TAK |  |
| 111 |  | Wykonany z materiałów odpornych na wszelkiego rodzaju uderzenia | TAK |  |
| 112 |  | Termometry do zastosowania w Placówkach szpitalnych | TAK |  |
| 113 |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 114 |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Pakiet III

| Lp. | Parametr/warunek | Warunek graniczny /Tak/Nie/ | Parametr oferowany/ podać zakres lub opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pompa infuzyjna ( dwustrzykawkowa) 1 szt. |  |  |  |
|  | Dwustrzykawkowy zestaw pomp z możliwością rozłączenia na dwie niezależne działające pompy . Nie dopuszcza się pompy dwustrzykawkowej w jednej zwartej obudowie. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie zestawu 2 pomp za pomocą pojedynczego , standardowego przewodu sieciowego. | TAK |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK |  |  |
|  | Wysokość pojedynczej pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK/Podać |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie | TAK |  |  |
|  | Dokładność infuzji 2% | TAK |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 3000 procedur dozowania leków. | TAK |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów | TAK |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg | TAK |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji pojedynczej pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym | TAK |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min.24 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |  |
|  | Waga pojedynczej pompy do 2,2 kg | TAK |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość przeglądów wymaganych przez Producenta | Podać |  |  |
|  | - Laryngoskop z wyposażeniem ( dwa uchwyty do łyżek światłowodowych+ 9 łyżek) |  |  |  |
|  | Uchwyt do łyżek światłowodowych 2 szt. Uchwyt kompatybilny z łyżkami światłowodowymi - wykonany ze stali nierdzewnej; - radełkowany krzyżowo; - z ksenonową żarówką 2,5V; - z metalowym kołnierzem naokoło żarówki kierującym światło bezpośrednio do światłowodu w łyżce; - kompatybilny z ISO 7376 tzw. „zielona specyfikacja” oraz z kolorystycznym oznaczeniem zgodności; - na dwie baterie LR14 (C) średni i na dwie baterie LR6 (AA) mały i krótki; - trwałe, laserowe oznaczenie numeru katalogowego; - do sterylizacji w autoklawie ( około 4000 cykli); Rozmiary: - rozmiar mały / AA / średnica 18mm- 1 szt. - rozmiar krótki / AA / średnica 32mm- 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Łyżka światłowodowa typu Macintosh (zakrzywiona): sztywna metalowa konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej , całkowicie wbudowany szeroki szklany światowód , całkowicie gładka matowa powierzchnia, trójstronny zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią, do sterylizacji w autoklawie , trwałe , laserowe oznaczenie typu, rozmiaru, numeru katalogowego i producenta, kompatybilna z ISO 7376, gwarancja min. 24 miesiące, 4000 cykli w autoklawie. Rozmiary: Noworodkowa; NR 0 ( 83 x 14 mm) 1 szt.. Niemowlęca; NR1 ( 93 x 14 mm) 1 szt.. Dziecięca; NR 2 ( 116 x 18 mm) 2 szt.. Dla Dorosłych; NR 3 ( 135 x 18 mm)2 szt.. Dla dorosłych duża; NR 4 ( 165 x 18 mm ) 1 szt.. | TAK |  |  |
|  | Światłowodowa łyżka typu Miller Łyżka światłowodowa typu Miller (prosta): - sztywna metalowa konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej, - całkowicie wbudowany szeroki szklany światłowód, - całkowicie gładka matowa powierzchnia, - trójstronny zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią, - do sterylizacji w autoklawie, - trwałe, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru, numeru katalogowego i producenta, - kompatybilna z ISO 7376 - do sterylizacji w autoklawie (4000 cykli); Rozmiary: - Niemowlęca Nr 1 wymiary (102x8,5mm) 1 szt. - Dziecięca Nr 2 wymiary (153x11mm) 1 szt. | TAK |  |  |
|  | - Lampa bakteriobójcza 1 szt. |  |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza, dwufunkcyjna na statywie jezdnym z zewnętrznymi licznikami czasu pracy promienników | TAK |  |  |
|  | Lampa do zastosowania min. w szpitalach i placówkach medycznych | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w licznik indukcyjny czasu pracy z wyświetlaczem. Licznik z wyświetlaczem o wskazaniu do 1 godziny. | TAK |  |  |
|  | Obudowa wykonana z blachy kwasoodpornej | TAK |  |  |
|  | Urządzenie posiadające dwa promienniki. - zewnętrzny umożliwiający dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników. - wewnętrzny pozwalający na dezaktywację wirusów, grzybów, pleśni, drobnoustrojów, itp. podczas obecności osób znajdujących się w pomieszczeniu. Tzw. funkcja przepływowa z wymuszonym obiegiem powietrza. | TAK |  |  |
|  | Wentylator w komorze dezynfekcyjnej | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 55 W | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C : 1 X 55 W | TAK |  |  |
|  | Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 µW/cm² | TAK |  |  |
|  | Trwałość promiennika : min.8000 h | TAK |  |  |
|  | Wydajność wentylatora min. 199 m³/h | TAK |  |  |
|  | Dezynfekowana kubatura do 90m ³ | TAK |  |  |
|  | Zasięg działania lamy do 36 m ² | TAK |  |  |
|  | klasa zabezpieczenia ppor.: I | TAK |  |  |
|  | Wymiary kopuły 1125 x 285 x 130 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż 600 x 1270 x 600 mm ( +/- 20 mm) | TAK |  |  |
|  | Masa max. 15 kg. | TAK |  |  |
|  | Pobór mocy nie większy niż 145 V | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość przeglądów wymaganych przez Producenta | TAK |  |  |
|  | - Stetoskop przedsercowy 1 szt. |  |  |  |
|  | Głowica wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość odsłuchiwania tonów : niskich ( delikatny nacisk głowicy) , wysokich ( mocny nacisk głowicy) | TAK |  |  |
|  | Miękkie oliwki | TAK |  |  |
|  | W zestawie lejek oraz 4 zapasowe oliwki | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Możliwość osłuchania dzieci i dorosłych | TAK |  |  |