Zał.: nr 2 do Zaproszenia do złożenia ofert DZ/09/ZC/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzenia medycznego Skaner CR Classic firmy Carestream Health Poland  o  nr. seryjnym 4002794,  rok produkcji 2015.

Wymagania Zamawiającego :

- Wykonawca w ramach  umowy serwisowej zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego  usługi serwisowe urządzenia o nazwie skaner Carestream CR Classic nr. seryjny 4002794.

- Usługi serwisowe będą  obejmować następujące czynności:

- Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy, zobowiązuje się przeprowadzić w ciągu roku dwa przeglądy techniczno – eksploatacyjne wraz z wymianą PM Zestawu.

- Przystąpienie do usunięcia awarii nastąpi niezwłocznie po ich zgłoszeniu, w miejscu instalacji urządzenia, nie później jednak niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostało dokonane zgłoszenie.

- Jeżeli usterka jest możliwa do usunięcia zdalnie, Wykonawca zobowiązuje się do jej  usunięcia nie później niż 4 godziny robocze od zgłoszenia.

- Umowa serwisowa obejmuje nielimitowaną liczbę napraw urządzenia – robocizna, dojazd, powrót oraz dostawy i wymiany uszkodzonych w wyniku awarii części zamiennych.

- Umowa serwisowa obejmować będzie coroczną kontrolę kaset w skanerach.

- Przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń awarii  będzie się odbywać w godz. od 8.30 do 16.30 w dni robocze pod nr. tel. ……………………….. lub …………………., całodobowo droga mailową na adres ……………………………

- Wykonawca zobowiązuje  się do Udzielania wstępnej telefonicznej pomocy technicznej w godz. 8.30 do 16.30 w dni robocze, pod nr tel.  ……………….. lub …….…………….

- Za dni robocze na potrzeby niniejszej umowy uznawane są dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Potwierdzeniem wykonania  przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową będzie protokół serwisowy, w którym odnotuje wykonane czynności serwisowe.

- Wykonane przeglądy techniczne urządzenia zostaną opisane w paszporcie technicznym urządzenia.

- Zamawiający i Wykonawca uzgadniają wspólnie termin przeglądu techniczno-eksploatacyjnego urządzenia.

- Zakres przeglądu technicznego obejmuje:

- Sprawdzenie układu transportu filmu/kasety z ekranem fosforowym w urządzeniu, wymianę zużytych elementów, oczyszczenie toru filmu/kasety w urządzeniu;

- Oczyszczenie toru optycznego, sprawdzenie ustawień; sprawdzenie stanu technicznego i wymianę zużytych elementów;

- Sprawdzenie stanu układów mechanicznych w urządzeniu, kalibracja, wymiana zużytych elementów;

- Sprawdzenie i wymianę filtrów węglowych, powietrznych;

- Oczyszczenie układów elektronicznych, komputerowych;

- Sprawdzenie i w razie konieczności wykonanie kalibracji profili kaset;

- Wykonanie wewnętrznych testów jakości producenta – TQT;

- Wyczyszczenie odpowiednich baz danych Urządzenia.

- Zakres przeglądu technicznego NIE obejmuje:

- Wykonywania czynności określonych w instrukcji urządzenia jako czynności obsługowe;

- Wykonania testów akceptacyjnych urządzenia wymaganych poprzez inne instytucje: Sanepid, WOK.

- Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o zmianie miejsca instalacji Urządzenia.

- Za awarie i zniszczenia urządzenia podczas zmiany miejsca instalacji, bez udziału Wykonawcy odpowiada Zamawiający.

- Umowa  nie  będzie obejmować:

  - wymiany ekranów w kasetach oraz całych kaset (materiał eksploatacyjny)

  - uszkodzeń powstałych na skutek używania Urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,

  - uszkodzeń powstałych na skutek używania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia,

  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych,

  - uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej, np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania elektrycznego, powodzi,

  - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie posiadające autoryzacji Wykonawcy.