Załącznik nr 2 - Specyfikacja dostarczonego asortymentu

Pakiet I

- Ciśnieniomierz manualny z kompletem mankietów  2 szt.

- Ciśnieniomierz automatyczny z kompletem mankietów 2 szt.

- Termometry bezdotykowe  2 szt.

- Termometry elektroniczne 10 szt.

- Termometry elektroniczne do mierzenia temperatury otoczenia 10 szt.

| l.p |  | # parametr / warunek |  | wartość wymagana TAK/NIE (graniczna) | #### wartość oferowana #### /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet I |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ciśnieniomierz manualny z kompletem mankietów 2 szt. |  |  |  |
|  |  | Ciśnieniomierz ręczny 2 szt. |  | TAK |  |
|  |  | Manometr zegarowy |  | TAK |  |
|  |  | Laserowo grawerowana tarcza manometru o średnicy min. 50mm |  | TAK |  |
|  |  | Łyżka stabilizująca gruszkę |  | TAK |  |
|  |  | Gwarancja kalibracji min. 10 lat |  | TAK |  |
|  |  | Odporność na wstrząsy |  | TAK |  |
|  |  | Odporność na upadek na twarde podłoże z wys. Min. 70cm- załączyć dokument potwierdzający |  | TAK |  |
|  |  | W komplecie: 4 mankiety, po 1 szt. dla każdej grupy wiekowej, 4 baterie AA |  | TAK |  |
|  |  | Mankiet wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego – zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, |  | TAK |  |
|  |  | Mankiet z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu, |  | TAK |  |
|  |  | Przewód mankietu obrotowy o 360º |  | TAK |  |
|  |  | W komplecie mankiet rozmiar dorosły standard |  | TAK |  |
|  |  | Zatyczka mankietu stosowana podczas dezynfekcji w komplecie |  | TAK |  |
|  |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski |  | TAK |  |
|  |  | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące |  | TAK |  |
| - Ciśnieniomierz automatyczny z kompletem mankietów 2 szt. |  |  |  |  |
| 35. |  | Rok produkcji 2019 Duży, kolorowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 36. |  | Zakres pomiaru ciśnienia: min. 25 – 260 mmHg | TAK |  |
| 37. |  | Zakres pomiaru pulsu: min. 40-199 u/min | TAK |  |
| 38. |  | Ciśnienie znamionowe mankietu: 0-299 mmHg | TAK |  |
| 39. |  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, pulsu, poziomu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 40. |  | Pomiar w trakcie inflacji mankietu, typowy czas pomiaru 20 s | TAK |  |
| 41. |  | Wskaźnik wykrycia rytmu serca podczas pomiaru | TAK |  |
| 42. |  | Wskaźnik wykrycia niemiarowego rytmu serca podczas pomiaru | TAK |  |
| 43. |  | Wskaźnik wykrycia artefaktów ruchowych | TAK |  |
| 44. |  | Dokładność ciśnienia: +/- 3 mmHg, częstość akcji serca +/- 4% | TAK |  |
| 45. |  | Mankiet wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego – zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie | TAK |  |
| 46. |  | Mankiet z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu, | TAK |  |
| 47. |  | Przewód mankietu obrotowy o 360º, | TAK |  |
| 48. |  | W komplecie: 4 mankiety, po 1 szt. dla każdej grupy wiekowej, 4 baterie AA | TAK |  |
| 49. |  | Zasilanie na 4 baterie alkaliczne AA, możliwość zastosowania zasilacza prądu przemiennego do pracy stacjonarnej. | TAK |  |
| 50. |  | Obudowa ciśnieniomierza z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji ze względu na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. przyciski | TAK |  |
| 51. |  | Wymiary: szerokość 95 mm, długość 145 mm, wysokość 65 mm, ± 5%, Waga bez baterii: 285 g ± 5% | TAK |  |
| 52. |  | Odporność przed wnikaniem wody IP22 | TAK |  |
| 53. |  | Urządzenie zgodne z normą: EN/IEC 60601-1+A1 EN/IEC 60601-1-2 IEC 80601-2-30 IEC/EN 62304+AC IEC 62366 | TAK |  |
| 54. |  | Ciśnieniomierze nie wymagające kalibracji . | TAK |  |
| 55. |  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 56. |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| - Termometry bezdotykowe 2 szt. |  |  |  |  |
| 57. |  | Pomiar temperatury ciała w uchu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. | TAK |  |
| 58. |  | Termometr do zastosowań szpitalnych – pisemne potwierdzenie w instrukcji obsługi producenta | TAK |  |
| 59. |  | Trwała, odporna konstrukcja – przeznaczony do intensywnego użytkowania w warunkach szpitalnych – wzmocniona konstrukcja sondy podczerwieni | TAK |  |
| 60. |  | Prosta obsługa | TAK |  |
| 61. |  | Natychmiastowy wynik pomiaru ≤ 3 sek | TAK |  |
| 62. |  | Wysoka dokładność pomiaru ≤ 0,2 ° C | TAK |  |
| 63. |  | Podgrzewana końcówka czujnika | TAK |  |
| 64. |  | Technologia informująca o właściwym ułożeniu sondy zapobiega błędnym pomiarom | TAK |  |
| 65. |  | System informacji zwrotnej: migająca kontrolka oraz sygnał dźwiękowy potwierdzający poprawne wykonanie pomiaru | TAK |  |
| 66. |  | Miękkie przyciski i ergonomiczny kształt | TAK |  |
| 67. |  | Pamięć ostatniego pomiaru | TAK |  |
| 68. |  | Automatyczne wyłączanie po upływie 10 sekund | TAK |  |
| 69. |  | Wyraźny, duży wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 70. |  | Pomiar w stopniach Celsjusza lub Farenheita | TAK |  |
| 71. |  | Wymienne, jednorazowe osłonki pomiarowe usuwane bezdotykowo | TAK |  |
| 72. |  | Automatyczne wykrywanie obecności osłonki | TAK |  |
| 73. |  | Odporność na upadek z wysokości 90 cm | TAK |  |
| 74. |  | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | TAK |  |
| 75. |  | System elektronicznego zabezpieczenia przed kradzieżą | TAK |  |
| 76. |  | Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane nieodpłatnie | TAK |  |
| 77. |  | Stacja ładująca z systemem dokowania termometru | TAK |  |
| 78. |  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji | TAK |  |
| 79. |  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/podać |  |
| 80. |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| - Termometry elektroniczne do mierzenia temperatury otoczenia 10 szt. |  |  |  |  |
| 81. |  | Termometr wyświetlający temperaturę aktualną Minimalną i maksymalną temperatury sondy | TAK |  |
| 82. |  | Termometr wyposażony w alarm akustyczny uaktywniający się po przekroczeniu granicznej wartości temperatury | TAK |  |
| 83. |  | Termometr posiadający wymienną, termistorową sondę temperatury | TAK |  |
| 84. |  | Posiadający duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz komplet baterii | TAK |  |
| 85. |  | Termometr do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK |  |
| 86. |  | Do każdego termometru świadectwo wzorcowania temperatury w punktach standardowych ( - 25 °C, 0°C,+25°) | TAK |  |
| 87. |  | pomiar temperatury (°C; °F) | TAk |  |
| 88. |  | Gwarancja min.24 miesiące | Tak/podać |  |
| 89. |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 90. |  | Instrukcja obsługi w języku Polskim. | Tak |  |
| - Termometry elektroniczne 10 szt. |  |  |  |  |
| 91. |  | Termometr cyfrowy w pełni zautomatyzowany | TAK |  |
| 92. |  | Posiadający funkcję pamięci ostatniego pomiaru | TAK |  |
| 93. |  | Termometr posiadający automatyczne wyłączanie i funkcję kontroli baterii | TAK |  |
| 94. |  | wodoszczelny i dezynfekujący | TAK |  |
| 95. |  | wyświetlający temperaturę w °C | TAK |  |
| 96. |  | Posiadający duży wyświetlacz | TAK |  |
| 97. |  | Dający dokładny pomiar (±0,1°C) | TAK |  |
| 98. |  | W zestawie plastikowe etui | TAK |  |
| 99. |  | Termometr emitujacy sygnał akustyczny, gdy jest gotowy do użycia, a także po zakończeniu pomiaru. | TAK |  |
| 100 |  | Przeznaczony do mierzenia temperatury ciała na różne sposoby, np. doustnie, pachowe i doodbytnicze. | TAK |  |
| 111 |  | Wykonany z materiałów odpornych na wszelkiego rodzaju uderzenia | TAK |  |
| 112 |  | Termometry do zastosowania w Placówkach szpitalnych | TAK |  |
| 113 |  | Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 114 |  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |