	parametr / warunek	wartość wymagana / TAK/NIE (graniczna)	wartość oferowana / /podać zakres lub opisać/
LP.	Parametry ogólne	Parametr graniczny / Tak/NIE
	Specjalistyczna lampa zabiegowa na statywie jezdnym - 1 szt.
	Nazwa	Tak/podać
	Producent/kraj producenta	Tak/podać
	Lampa fabrycznie nowa, na statywie jezdnym, rok produkcji 2020	Tak
	Czasza składająca się z max.5 modułów świetlnych	Tak/podać
	Ilość diod w czaszy max. 45 szt.	Tak/podać
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia , bez integracji w otwieranie obudowy czaszy	Tak
	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru , emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej	Tak
	Lampa na statywie z podstawą jezdną na 4 kółkach , w tym min. dwa kółka z blokadą.	Tak/podać
	Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni	Tak/podać
	Natężenie światła ( z odległości 1 m) min. 100.000 lux	Tak/podać
	Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy , realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.	Tak
	Regulacja natężenia światła odbywająca się w max. 5 krokach	Tak/podać
	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30-100%	Tak/podać
	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy	Tak
	Odtworzenie barwy światła słonecznego Ra min. 99%	Tak/podać
	Stała temperatura barwowa 4300K(+/- 100K)	Tak/podać
	Stała średnica pola bezcieniowego min. 15 cm	Tak/podać
	Wgłębność oświetlenia ( L1+L2) min. 160cm	Tak/podać
	Zasilanie- 230 V ( +/- 10% , 50 Hz	Tak/podać
	Zasilacz zintegrowany w czaszy lamy	Tak
	Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego	Tak
	Żywotność źródła światła min.40 000 h	Tak/podać
	Pobór mocy źródeł światła max 15 W	Tak/podać
	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami	Tak
	Stopień ochrony czaszy min. IP 42oraz systemu ramion min. IP 30	Tak/podać
	Zamknięta szczelnie obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych , wykonana z wysoko utwardzonego tworzywa sztucznego	Tak
	Czasza o konstrukcji ,, bez szybowej’’ , wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących	Tak
	Lampa wyposażona w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min.2 szt.	Tak/podać
	Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask ,, klikowy’’ realizowany za pomocą jednej ręki	Tak
	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak/podać
	Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny na terenie Polski	Tak
	10 letnia dostępność do części zamiennych	Tak