Załącznik nr 2 OPZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l** | **parametr / warunek** | **wartość wymagana**  **TAK/NIE (graniczna)** | **wartość oferowana**  **/podać zakres lub opisać/** |
| **Pakiet I. Ureterorenoskopy giętkie 2 zestawy.** . | | | |
| ***LP.*** | **Parametry** |  |  |
|  | a. maksymalny rozmiar płaszcza na całej długości 7,5 Fr.,  b. długość robocza 67 – 70 cm,  c. kierunek patrzenia 0°,  d. kąt widzenia 88° - 90°,  e. zakres wygięcia końcówki dystalnej min.: 270° do góry, 270° do dołu,   1. wyposażony w kanał roboczy umożliwiający wprowadzanie giętkich instrumentów mechanicznych, drutów prowadzących oraz włókien laserowych, rozmiar kanału min. 3,6 Fr. 2. wejście do kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami, 3. koniec dystalny kanału roboczego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed nagrzewaniem końca dystalnego podczas pracy z włóknami laserowymi, 4. nadający się do pełnego zanurzania w płynach podczas mycia, oraz nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS oraz STERRAD | TAK |  |
| 2. | Zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego | TAK |  |
| 3. | Szczoteczka czyszcząca, jednorazowego użytku, do endoskopów giętkich , średnica szczotki 1,7 mm, długość min 90 cm, do kanałów roboczych o śr.( 1,2 - 1,5 mm ) 50 szt. | TAK |  |
| 4. | Adapter LUER-Lock do kanału roboczego z wymienną uszczelką dwustopniową | TAK |  |
| 5. | Tester szczelności z gruszką i manometrem | TAK |  |
| 6. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu giętkiego, pokrywa perforowana, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem ureterorenoskopu, perforowane, z matę silikonową typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.]: 550 x 260 x 92 mm (±5 mm) | TAK |  |
| 7. | Zamawiający wymaga odbioru wyeksploatowanych ureterorenoskopów 2 szt. w celu utylizacji. Przekazanie sprzętu nastąpi w ciągu 5 dni od podpisania umowy z Wykonawcą a potwierdzeniem przekazania sprzętu medycznego będzie protokół odbioru. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK/Podać |  |
| 9. | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją  10 cio letniego dostępu do części zamiennych | TAK |  |
| 10. | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | Podać |  |
| 11. | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne | TAK |  |
| 13. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| **Pakiet II.** | | | |
|  | 1. **Cystoskopy kompaktowe 2 szt.** . | | |
| Lp. | **Parametry** |  |  |
| 1 | Cysto- urethroskop kompaktowy, operacyjny, początkowy dystalny nie większy niż 8 Charr . Wymiar maksymalny części roboczej nie większy niż 9,8 Charr, Kąt patrzenia 12 stopni , kanał roboczy dla instrumentatorium minimum 5 Charr. ,długość robocza 150mm. | TAK |  |
| 2 | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją  10 cio letniego dostępu do części zamiennych | TAK |  |
| 3 | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | TAK |  |
| 5 | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| 8 | Zamawiający wymaga odbioru wyeksploatowanych cytoskopów 2 szt.nr.kat 8626.531 w celu utylizacji. Przekazanie sprzętu nastąpi w ciągu 5 dni od podpisania umowy z Wykonawcą a potwierdzeniem przekazania sprzętu medycznego będzie protokół odbioru. | TAK |  |