## - 9
DZ/18/2021
Załącznik nr 2 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostko-wego (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1. | Rękawy papierowo-foliowe płaski. Na rękawach naniesione trzy wskaźniki procesu sterylizacji, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii a wszystkie napisy muszą umieszczone być poza przestrzenią roboczą. Papier w rękawach o gramaturze min. 60g/m2,folia co najmniej 5-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów. Kierunek otwierania pakietu po sterylizacji powinien być oznaczony w czytelny i jednoznaczny sposób. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny, a w miejscu zgrzewnym zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji musi wynosić ≥100mm2. Papier nie może zawierać: chlorków więcej niż 0,05% oraz siarczanów więcej niż 0,25%. Wytrzymałość na przedarcia musi wynosić nie mniej niż 630mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 320kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 140kPa na mokro, nie zwilżalność wodą powyżej 30s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m. Rękawy nawinięte folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie.
2. | 5 cm x 200 mb. | rolka |  | rolka | 6
3. | 7,5 cm x 200 m |  |  |  | 10
4. | 10 cm x 200 m |  |  |  | 10
5. | 12,5 cm x 200 m |  |  |  | 10
6. | 15 cm x 200 m |  |  |  | 10
7. | 20 cm x 200 m |  |  |  | 10
8 | 35cm x 200 m |  |  |  | 8
9 | 40 cm x 200 m |  |  |  | 8
10 | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą. Na rękawach naniesione trzy wskaźniki procesu sterylizacji, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii a wszystkie napisy muszą umieszczone być poza przestrzenią roboczą. Papier w rękawach o gramaturze min. 60g/m2,folia co najmniej 5-warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów. Kierunek otwierania pakietu po sterylizacji powinien być oznaczony w czytelny i jednoznaczny sposób. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny, a w miejscu zgrzewnym zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji musi wynosić ≥100mm2. Papier nie może zawierać: chlorków więcej niż 0,05% oraz siarczanów więcej niż 0,25%. Wytrzymałość na przedarcia musi wynosić nie mniej niż 630mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 320kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 140kPa na mokro, nie zwilżalność wodą powyżej 30s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m. Rękawy nawinięte folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. |  |  |  | 5 |  | 0 | 1.08 | 0
11 | 7,5 cm x 25 mm x 100 m | rolka |  | rolka | 10
12 | 10cm x 50 mm x 100 m |  |  |  | 10
13 | 150cm x 50 mm x 100 m |  |  |  | 10
14 | 20cm x 55 mm x 100 m |  |  |  | 10
15 | 25cm x 65 mm x 100 m |  |  |  | 10
16 | 30cm x 80 mm x 100 m |  |  |  | 6
17 | 40cm x 80 mm x100 m |  |  |  | 6
18 | Włóknina zielona - III generacja CELULOZA WIĄZANA POWIERZCHNIOWO, WZMOCNIONA WŁÓKNEM SYNTETYCZNYM I MIKROKREPOWANA - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 240 kPa na sucho i 210 kPa na mokro, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% , wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 2000 mN w kierunku poprzecznym.
19 | 60 cmx60 cm opakowanie zawiera 500 ark. | opak |  |  | 3
20 | 75 cmx75 cm opakowanie zawiera 250 ark. | opak. |  |  | 10
21 | 90 cmx90cm opakowanie zawiera 150 ark. | opak. |  |  | 10
22 | 100 cmx100cm opakowanie zawiera 250 ark. | opak. |  |  | 10
23 | 120 cmx120 cm opakowanie zawiera 250 ark. | opak. |  |  | 4
24 | Samoprzylepne foliowe torebki osłonowe, wykonane z trwałego polietylenu, wydłużające okres przechowywania materiału sterylnego. Torebki posiadają perforację zapobiegającą przed kondensacją wewnątrz torebki oraz perforowany brzeg do łatwego i bezpiecznego otwierania.
25 | 380x760 mm - 250 szt. | op. |  |  | 4
26 | 585 x 765 mm - 200 szt. | op. |  |  | 4
27 | 385 x 490 mm - 250 szt. | op. |  |  | 4
28 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, kolor żółty, fioletowy, czerwony, pomarańczowy
29 | 75 cmx75 cm opakowanie zawiera 300 ark. | op. |  |  | 10
30 | 100 cmx100cm opakowanie zawiera 200 ark. | op. |  |  | 10
31 | 120 cmx120 cm opakowanie zawiera 200 ark. | op. |  |  | 6
32 | Papier krepowany I generacji - 100% włókno celulozowe, kolor biały lub zielony, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, gramatura nominalna 60g/m².
33 | 75 cmx75 cm opakowanie zawiera 250 ark. | opak. |  |  | 10
34 | 90 cmx90cm opakowanie zawiera 250 ark. | opak. |  |  | 10
35 | 100 cmx100cm opakowanie zawiera 250 ark. | opak. |  |  | 10
36 | 120 cmx120 cm opakowanie zawiera 100 ark. | opak. |  |  | 4
37 | Preparat do oczyszczania komór autoklawu, preparat rozpuszczalny w wodzie, ph neutralne, zawierający w swoim składzie 30%-40% propan-2-ol, 1%-3% metyl-ether oxirane z 2.2 i etanol, występujące w opakowaniu - butelka z atomizerem 500ml. | op. |  |  | 4
38 | Wodoodporne pisaki do znakowania pakietów do sterylizacji. Opakowanie zawiera 10 szt. | op. |  |  | 4
39 | Superchłonny arkusz absorpcyjny o gramaturze niemniejszej niż 140 g/m2, grubość arkusza 400 µm, absorpcja wody powyżej 240 g/m2, zawartość chlorków poniżej 0,05% i siarczanów poniżej 0,25%, możliwość stosowania do sterylizacji S, EO i F, rozmiar 750 x 500 mm. Opakowanie zawiera 50 szt. | op. |  |  | 4
Razem
PAKIET NR 2
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostko-wego (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość na okres 24 misięcy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. | 100 |  | op. | 15
2 | Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. Nie dopuszcza się, aby klips mial możlwiość wsuwania arkusza testowego, celem uniknięcia jego uszkodzenia. | 1 |  | szt. | 2
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C/10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Sposób przebarwienia testu odbywa się w sposób punktowy od zewnętrznej części wskaźnika pierścieniowo do środka. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. Na każdym wskaźniku nadrukowany typ wskaźnika. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. | 100 |  | op. | 10
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C/5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Sposób przebarwienia testu odbywa się w sposób punktowy od zewnętrznej części wskaźnika pierścieniowo do środka. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. Na każdym wskaźniku nadrukowany typ wskaźnika. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. | 100 |  | op. | 10
5 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. Opakowanie zawiera 25 sztuk. | 1 |  | op. | 6
6 | Przyrząd do kontroli skuteczności mycia wyrobów o przekroju kanałowym w myjni-dezynfektorze składający się z przewodu o długości 500 mm i średnicy 2 mm wykonany z materiału PTFE. Na jednym końcu urządzenia znajduje się przeźroczysta kapsuła w której umieszczany jest wskaźnik testowy oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na drugim końcu znajduję się łącznik luer lock, który pozwala podłączyć przyrząd do myjni-dezynfektora. Kompatybliny z testami do kontroli skuteczności narzędzi kanałowych. | 1 |  | szt. | 2
7 | Testy do kontroli skuteczności mycia wyrobów medycznych o przekroju kanałowym w postaci niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierającą pochodnych krwi, zgodną z normą ISO 15883-5. Całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. Kompatybilne z przyrządem do kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze. Opakowanie 100 sztuk. | 100 |  | op. | 3
Razem
PAKIET NR 3
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostko-wego (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość na 24 miesięcy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Jednorazowy fartuch ochronny. Foliowy fartuch ochronny do stosowania w procesie mycia i dekontaminacji. Wymiary: 76 x 140 cm. Opakowanie 500 szt. | op. |  | szt. | 3
2 | Jednorazowy fartuch ochronny. Jednorazowy niesterylny fartuch, tył materiał oddychający przód i rękawy wodoodporne. Rękawy zakończone mankietami. Rozmiar uniwersalny dłg.136 gramatura 36g/m2, Opakowanie zawiera 100 szt. | op. |  | szt. | 4
3 | Papierowe osłony narożników tac narzędziowych, jednorazowego użytku. Odporne na temperaturę 134 st. C. Papier o gramaturze 270g/m2. Wymiary 100x100x50mm. Opakowanie 600szt | op. |  | szt. | 3
4 | Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji kolejno: symbol, nr sterylizatora, kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl, nr cyklu oraz data sterylizacji, data przydatności do użytku z nadrukowanymi wskaźnikami klasy 1 do sterylizacji parowej - pięć pól informacyjnych; etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ o symbolu T 222 lub kompatybilnej, 500 szt./rolce, opakowanie zawiera 10 rolek | op. |  | szt. | 100
5 | Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji kolejno: symbol, nr sterylizatora, kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl, nr cyklu oraz data sterylizacji, data przydatności do użytku z nadrukowanymi wskaźnikami klasy 1 dosterylizacji Tlenkiem Etylenu - pięć pól informacyjnych; etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ o symbolu T 222 lub kompatybilnej, 500 szt./rolce, opakowanie zawiera 10 rolek | op. |  | szt. | 30
6 | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr i liter, informacji w trzech rzędach, drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm x 29 mm , naklejanie zadrukowanych etykiet ,na pakietach lub pojedynczych torebkach, kompatybilna z etykietami, druk w poprzek taśmy | szt. |  | szt. | 2
7 | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów mycia i dezynfekcji, koperta posiada miejsce na zapisy decyzji o zwolnieniu myjni do pracy, miejsce na wklejenie wyniku testu mycia, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej stronie nie mniej niż 9 opak. 100 sztuk. | op. |  | szt. | 6
8 | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie - 16 ( 7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty), miejsca na wklejenie, podwójnie samoprzylepnej etykiety , wskaźnika klasy 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu (o ile stosowany), wskaźnika z PCD systemu Helix , Koperta posiada miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. Opakowanie 100 szt | op. |  | szt. | 6
Razem:
PAKIET NR 4
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostko-wego (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 250/500 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. | 250 |  | op | 5
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/3,5 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014 na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego produktu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 2 x 14 cm (+/- 10%). W opakowaniach po 100 szt. | 100 |  | op | 20
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 2 x 14 cm (+/- 10%). W opakowaniach po 100 szt. | 100 |  | op | 20
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii typ 6, w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. | 400 |  | op | 8
5 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów | 250 |  | op | 4
6 | Taśma ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 24 mm x 50 m - biała | 1 |  | szt | 20
7 | Taśma bez wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 24 mm x 50 m - biała | 1 |  | szt. | 10
Razem:
PAKIET NR 5
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania jednostko-wego (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość na 24 miesięące | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Naboje gazowe GS - 2 100% Tlenku Etylenu 100 g - pasujące do sterylizatora /areatora AMSCO EAGLE 3017 | szt |  | szt. | 200
Razem:
PAKIET NR 6
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto w PLN/op | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw zawierający wyprofilowaną gąbkę do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe płyn nie zawierający enzymów przeznaczony do wstępnego płukania kanałów endoskopów elastycznych oraz mycia endoskopów , redukujący poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi oraz zapobiegający formowaniu się biofilmu i powstawaniu piany, zawiera inhibitory korozji, 2-aminoetanol, chlorek didecylodimetyloamonium, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropan-1,3-diaminę - opakowanie 200 ml | 1 |  | szt | 100
2 | Zestaw składący się z kasety oraz 60 szt. jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych. Długość 220 cm, średnica: 2,8-5,0 mm (prowadnik w kolorze czerwonym). | 60 |  | Op. | 1
3 | Wkład uzupełniający jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych, długość 220 cm, średnica: 2,8-5,0 mm (prowadnik w kolorze czerwonym) - opakowanie 180 szt. | 180 |  | Op. | 1
4 | Zestaw składący się z kasety oraz 60 szt. jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych. Długość 220 cm, średnica: 1,4-2,6 mm (prowadnik w kolorze zielonym). | 60 |  | Op. | 1
5 | Wkład uzupełniający jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych, długość 220 cm, średnica: 1,4-2,6 mm (prowadnik w kolorze zielonym) - opakowanie 180 szt. | 180 |  | Op. | 1
6 | Zestaw składący się z kasety oraz 60 szt. jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych. Długość 220 cm, średnica: 1,0-1,2 mm (prowadnik w kolorze fioletowym). | 60 |  | Op. | 1
7 | Wkład uzupełniający jednorazowych czyścików posiadających pierścienie z tworzywa sztucznego do dokładnego i bezpiecznego czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych, długość 220 cm, średnica: 1,0-1,2 mm (prowadnik w kolorze fioletowym) - opakowanie 180 szt. | 180 |  | Op. | 1
8 | Jednorazowe czyściki posiadające pierścienie z tworzywa sztucznego do doczyszczania odcinków kanałów endoskopów, do których trudno się dostać w trakcie standardowego czyszczenia kanałów, długość 20 cm, średnica 2,8-5,0 mm - opakowanie 60 szt. | 60 |  | Op. | 1
9 | Jednorazowe dwustronne szczoteczki do czyszczenia portów endoskopów, całkowita długość szczotki 16 cm, średnice 1,2 oraz 8,0 mm - opakowanie 60 szt. | 60 |  | Op. | 2
10 | Jednorazowa jednostronna szczotka do czyszczenia kanałów endoskopu, włosie nylonowe o wymiarach dł. 40,6 cm; śr. 5 mm. Opakowanie 3 szt. | 3 |  | Op. | 12
11 | Jednorazowa jednostronna szczotka do czyszczenia kanałów endoskopu, włosie nylonowe o wymiarach dł. 40,6 cm; śr. 7 mm. Opakowanie 3 szt. | 3 |  | Op. | 12
12 | Jednorazowa jednostronna szczotka do czyszczenia kanałów endoskopu, włosie nylonowe o wymiarach dł. 40,6 cm; śr. 10 mm. Opakowanie 3 szt. | 3 |  | Op. | 12
13 | Jednorazowa jednostronna szczotka do czyszczenia kanałów endoskopu, włosie nylonowe o wymiarach dł. 40,6 cm; śr. 12 mm. Opakowanie 3 szt. | 3 |  | Op. | 12
Razem:
PAKIET NR 7
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Dren płuczący,do zastosowania z konsolą Karl Storz Clearvision II, sterylny. Opakowanie zawiera 10 szt. | 10 |  | Szt. | 100
2 | Dren płuczący,do zastosowania z konsolą Karl Storz Unidrive ENT/ECO/NEURO/OMFS, sterylny. Opakowanie zawiera 10 szt. | 10 |  | Szt. | 100
3 | Ostrze do dermatomu,szer.nacinania 25mm,do zastosowania do dermatomu firmy Karl Storz,sterylne. Opakowanie zawiera 10 szt. | 10 |  | Szt. | 10
4 | Ostrze do dermatomu,szer.nacinania 75mm,do zastosowania do dermatomu firmy Karl Storz,sterylne. Opakowanie zawiera 10 szt. | 10 |  | Szt. | 4
5 | Ostrze do Shavera proste,jedna krawędź z ząbkami,śr.4 mm, dł.12 cm, do zastosowania z Shaverem firmy Karl Storz. Sterylne.Opakowanie zawiera 5 szt. | 5 |  | op | 4
6 | Ostrze do Shavera proste,jedna krawędź z ząbkami,śr.4 mm, dł.12 cm, do zastosowania z Shaverem firmy Karl Storz. Wielorazowe, autoklawowalny | 1 |  | op | 2
Razem:
PAKIET NR 8
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość a 24 miesiące | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Sonda ultradźwiękowa do aparatu EMS Swiss LithoClast Master, o śr.1,5 mm, dł. 573 mm, jednorazowa, do URS | 1 |  | Szt. | 10
2 | Sonda ultradźwiękowa do aparatu EMS Swiss LithoClast Master, o śr.1,9 mm, dł. 360 mm, jednorazowa, do MINI PCNL | 1 |  | Szt. | 10
3 | Sonda pneumatyczna do aparatu EMS Swiss LithoClast Master, o śr. 0,8 mm, dł. 605 mm, do URS | 1 |  | Szt. | 10
4 | Sonda pneumatyczna do aparatu EMS Swiss LithoClast Master, o śr. 1,0 mm, dł. 605 mm, do URS | 1 |  | Szt. | 10
5 | Pojemnik na skruszone kamienie Stone Catcher, do aparatu EMS Swiss LithoClast Master, zestaw (nakrętka pojemnika wraz z króćcami do ssania, butelka na kamienie 2 szt., przewód silikonowy z metalowym złączem), autoklawowalny | 1 |  | szt | 1
6 | Silikonowe prowadniki do sond pneumatycznych (opakowanie 12 szt.) | 12 |  | op | 2
7 | Silikonowe uszczelki do regulowanej nakrętki sond, do głowicy pn3 (opakowanie 20 szt.) | 20 |  | op. | 2
8 | Przewód ssący do głowicy ultradźwiękowej litotryptora EMS Swiss LithoClast Master (opakowanie 30 szt.) | 30 |  | op | 1
Razem:
PAKIET NR 9
Lp. | OPIS PRODUKTU | Wielkość opakowania (w szt.) | Nazwa oferowanego produktu/nazwa producenta/nr katalogowy | Jedn. Miary | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 3,4 do 5,1 mm , niebieska, (10 szt.). | 10 |  | Op. | 5
2 | O-ring zapasowy do trokarów RIWO-ART, średnica 5,5 mm, 10 sztuk. | 10 |  | Op. | 5
3 | Kulka zapasowa do trokarów RIWO-ART, o średnicach 3,5 mm, 5,5 mm, 1 sztuka | 1 |  | Szt. | 10
4 | Kraniki plastikowe, śr. 3 mm, op. 5 szt. | 5 |  | Op. | 4
5 | Uszczelka do instrumentów średnicy ponad 9,5 mm do 10,1 mm, czerwona, (10 szt) | 10 |  | Op. | 4
6 | Kulka zapasowa do trokarów RIWO-ART, średnica 7-12,5 mm, 1 sztuka. | 1 |  | Szt. | 10
7 | O-ring zapasowy do trokarów RIWO-ART, średnica 7-12,5 mm, 10 sztuk. | 10 |  | Op. | 5
8 | Membrana uszczelniająca, żółta, średnica 7,5 mm, do instrumentów od 1 do 5 mm, 10 szt. | 10 |  | Op. | 5
9 | Uszczelki gumowe RIWO, czerwone, z otworem 0,8 mm (do 7 Charr), (10 szt.). | 10 |  | Op. | 5
10 | Uszczelki gumowe RIWO, czerwone, z otworem 0,5 mm, (10 sztuk). | 10 |  | Op. | 5
Razem: