Załącznik nr 2

Specyfikacja dostarczonego sprzętu

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Laser do kruszenia kamieni dla SZPZOZ -zestaw |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Laser do zastosowania w: 1.Urologia min. do: waporyzacja prostaty z możliwością wykorzystania włókna z boczną emisją wiązki, enukleacja prostaty, kruszenie kamieni, nacinanie szyi pęcherza, nacinanie zwężeń cewki moczowej, usuwanie guzów cewki moczowej, pęcherza moczowego, moczowodów 2.Ortopedia min. do: wycięcia błony maziowej, wygładzania chrząstki 3.laryngologia 4.gastroenterologia | TAK |  |
|  | Laser holmowo-yagowy | TAK |  |
|  | Moc minimum 120W - regulowana | TAK |  |
|  | Częstotliwość impulsów regulowana i osiągająca wartość 120Hz | TAK |  |
|  | Energia impulsu regulowana i osiągająca wartość 6J | TAK |  |
|  | Możliwość regulowania czasu trwania impulsu | TAK |  |
|  | Trzyprzyciskowy sterownik nożny, dwa przyciski odpowiedzialne za uruchamianie dwóch niezależnych ustawień emisji wiązki oraz jeden przycisk przełączający tryby pracy urządzenia „standby/ready” | TAK/Nie |  |
|  | System zabezpieczający przed uruchomieniem emisji wiązki lasera w przypadku braku podłączenia włókna lub jego nieprawidłowego podłączenia | TAK |  |
|  | Dotykowy i obrotowy Panel sterujący wyświetlający jednocześnie dwa ustawienia mocy i czasu dla dwóch niezależnych przycisków sterownika nożnego | TAK |  |
|  | Zaprogramowane fabrycznie ustawienia dla urologii, laryngologii, gastroenterologii, ortopedii | TAK/ Nie |  |
|  | Laser wyposażony w technologię podwójnego impulsu zmniejszającego niepożądany efekt „retropulsu” | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa ssąca do zabiegów PCNL | TAK |  |
|  | Brak ograniczeń ilości użycia włókien wielorazowych | TAK |  |
|  | Urządzenie mobilne na kółkach, z uchwytami umożliwiającymi transport przez jedną osobę. Waga max 260kg | TAK |  |
|  | Zestaw zawierający Światłowody wielorazowe i prowadniki do światłowodu w ilości 2szt. 365um 200um | TAK |  |
|  | Możliwość użycia włókna 200um z mocą min. 60W i energią min 80Hz | TAK |  |
|  | włókno jednorazowe z boczną emisją wiązki lasera (tzw. „side fire”) do waporyzacji prostaty z częstotliwością min. 60Hz i energią 2J Końcówka włókna wyposażona w co najmniej cztery znaczniki w odstępach 1,5-2mm | TAK |  |
|  | włókno do trybu impulsowego rozbijania kamieni, zmniejszającego zjawisko retropulsingu | TAK |  |
| II. Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji włókien oraz elementu roboczego morcelatora | TAK |  |
|  | Okulary ochronne minimum 3 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw do obcinania światłowodu | TAK |  |
|  | Zestaw narzędziowy do zdejmowania koszulki ze światłowodu | TAK |  |
|  | Światłowody wielorazowe: 365um 3 szt. 200um 15 szt. | TAK |  |
| III.WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy od dnia popisania odbioru | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności | TAK |  |
|  | Dostawa i instalacja w ośrodku Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Częstotliwość przeglądów wymaganych przez producenta | Podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy techniczne | Tak |  |