| Zakup robota do leczenia kamicy nerkowej dla Oddziału Chirurgii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany TAK/NIE | Opis parametru oferowanego | Pun |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji robota nie wcześniej niż 2020 rok, | Tak, podać | Producent: Model: Rok produkcji: |  |
| 2. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 3. | System robotyczny dedykowany do zabiegów RIRS | Tak | Opis parametru oferowanego | TAK/NIE |
| 4. | System złożony z dwóch głównych komponentów : konsoli sterującej oraz zrobotyzowanego manipulatora. | Tak |  |  |
| 5. | System współpracujący z ureterorenoskopami giętkimi wiodących producentów, minimum 3 producentów. | Tak |  |  |
| 6. | Konsola sterująca wyposażona w kolorowy ekran dotykowy oraz dwa manipulatory służące do kontroli manipulatora robotycznego. | Tak |  |  |
| 7. | Koła jezdne konsoli wyposażone w blokadę elektro mechaniczną. | Tak |  |  |
| 8. | Konsola sterująca wyposażona w ergonomiczny fotel dla operatora. | Tak |  |  |
| 9. | Regulowana wysokość podłokietników. | Tak |  |  |
| 10. | Regulowana wysokość siedziska w zakresie min. 390 mm – 575 mm | Tak |  |  |
| 11. | Regulowana odległość fotela do panelu głównego konsoli sterującej | Tak |  |  |
| 12. | Regulowana wysokość panelu głównego konsoli sterującej min. 290 mm | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość zaprogramowania min. 6 presetów ustawień konsoli sterującej. | Tak |  |  |
| 14 | Sterowanie z poziomu konsoli minimum takimi parametrami jak: - Rotacja URS’a - Promień zagięcia końca dystalnego - Ruch optyki przód/tył - Kontrola wysunięcia włókna laserowego - Wybór konfiguracji endoskopu (EU/US) | Tak |  |  |
| 15 | Symulacja 3D końcówki optyki endoskopowej, wyświetlana na ekranie monitora. | Tak |  |  |
| 16 | Konsola wyposażona w dwa przyciski nożne umożliwiające aktywację energii lasera oraz wykonanie zdjęć fluoroskopowych. | Tak |  |  |
| 17 | Precyzyjna rotacja manipulatora robotycznego w zakresie min. ± 225° | Tak |  |  |
| 18 | Manipulator musi mieć możliwość precyzyjnego odchylania końca dystalnego endoskopu w zakresie min. ± 270° | Tak |  |  |
| 19 | Regulacja ustawienia wysokości manipulatora min. 823 mm- 1123 mm, licząc od poziomu podłoża. | Tak |  |  |
| 20 | Regulacja wysunięcia manipulatora min. 200 mm | Tak |  |  |
| 21 | Minimum 6 prędkości stopnia wysunięcia manipulatora. | Tak |  |  |
| 22 | Manipulator wyposażony w system kontroli wysunięcia włókna laserowego. | Tak |  |  |
| 23 | Wymienny uchwyt na jeden z giętkich endoskopów do wyboru przez zamawiającego. | Tak |  |  |
| 24 | Zestaw elementów zużywalnych wystarczający do wykonania 100 zabiegów. | Tak |  |  |
| 25 | Zasilanie sieciowe 220-240 VAC 50 Hz | Tak |  |  |
| 26 | Klasa ochrony. Klasa l (zgodnie z EN 60601-1) | Tak |  |  |
| 27 | Część aplikacyjna typu B (zgodnie z EN 60601-1) | Tak |  |  |
| 28 | Inne wymagania: |  |  |  |
| 29 | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak/podać |  |  |
| 30 | Wykonawca dostarczy klawiaturę dedykowaną do nagrywarki MediCapture USB 300f-my R.Wolf celem edycji nazw plików przy zapisie badań oraz skonfiguruje urządzenie w celu przesyłania zapisów badań na udostępniony dysk sieciowy zamawiającego. | Tak |  |  |
| 31 | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski z gwarancją 10 cio letniego dostępu do części zamiennych | Tak |  |  |
| 32 | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | Tak/podać |  |  |
| 33 | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 34 | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszporty techniczne | Tak |  |  |
| 35 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak |  |  |