| Robot medyczny - 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany TAK/NIE | Opis parametru oferowanego (niezbędny również do oceny równoważności) |  |
|  | Warunki ogólne |  |  |  |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany do prezentacji, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku (wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe). | Tak |  |  |
| 2. | Wykonawca powinien zapewnić 7 letnią gwarancję (84 miesiące) prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja). | Tak |  |  |
| 3. | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia. | Tak |  |  |
| 4. | Dostarczone urządzenie powinno być bezwzględnie wyposażone we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria , instrukcję obsługi w języku polskim (również w języku angielskim). Dopuszczalna forma dostarczenia instrukcji obsługi w formie pisemnej albo elektronicznnej. | Tak |  |  |
| 5. | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie ich obsługi. | Tak |  |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji maksimum 48 godziny w dni robocze od dnia zgłoszenia awarii. | Tak |  |  |
| 7. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |
| 8. | Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów. | Tak/Podać |  |  |
| 9. | Możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia za pośrednictwem udostępnionego przez Zamawiającego tunelu VPN. | Tak |  |  |
| 10. | Wykonawca w czasie trwania gwarancji zapewni aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji wraz z licencją na to oprogramowanie. | Tak |  |  |
| 11. | Zasilanie 230 V/ ± 10% / 50 Hz | Tak/ Podać |  |  |
| 12. | Możliwość nagrywania wykonanych zabiegów operacyjnych na nośnikach zewnętrznych. Wykonawca dostarczy karty pamięci w ilości min. 50 szt. o pojemności min.64 GB | Tak |  |  |
| Wymagania szczegółowe |  |  |  |  |
| 1. | Zrobotyzowany system chirurgiczny składający się w skład którego wchodzą takie elementy jak; 1. Konsola chirurgiczna 2. ramiona robotyczne w ilości min.4 szt. 3. Zestaw narzędzi i akcesoriów 4. licencja na użytkowanie oprogramowania 5. Symulator treningowy | Tak |  |  |
| 2. | System chirurgiczny zapewniający transmisję ruchów rąk chirurga z niezależnej konsoli chirurgicznej do robotycznego ramienia. | Tak |  |  |
| 3 | System robotyczny wyposażony w ramiona robotyczne w takiej konfiguracji, która umożliwia dowolny dostęp do pola operacyjnego | Tak |  |  |
| 4. | Zastosowanie robota medycznego do wykonania 750 zabiegów z możliwością wymiany poszczególnych zestawów narzędzi(nieodpłatnych). - Kamica nerki 75 zabiegów - Nefrectomia 75 zabiegów - Heminefrectomia 40 zabiegów - plastyka miedniczkowo moczowodowa 75 zabiegów - torbiele krężki 30 zabiegów - reimplantacja moczowodu metodą Lich-Gregior 45 zabiegów - usuwanie uchyłków pęcherza 30 zabiegów - appendectomia 105 zabiegów - kamica moczowodu 30 zabiegów - augmentacja pęcherza 30 zabiegów - operacje żylaków powrózka nasiennego 45 zabiegów - laparoskopia zwiadowcza w przypadku wnętrostwa brzusznego 45 zabiegów - cholecystectomia 45 zabiegów - splenectomia 30 zabiegów - resekcja torbieli jelita i inne zabiegi w obrębie jamy brzusznej 30 zabiegów - niedrożność przewodu pokarmowego 20 zabiegów Zestaw podstawowych narzędzi składający się z: - Optyki 0 ° lub 30 ° - Nożyczek zakrzywionych - Monopolarnych nożyczek zakrzywionych - Bipolarnego graspera typu Maryland - Imadła do nici - Graspera okienkowego Uwaga: Jeżeli do wykonania wymienionych rodzajów zabiegów konieczne są inne lub dodatkowe narzędzia robotyczne (poza podstawowymi) Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć. | Tak |  |  |
| 5. | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonywania minimum 750 zabiegów (wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową/ artykulacyjną) takich jak: - optyki 0⁰ lub 30 ⁰ - nożyczki zakrzywione - monopolarne nożyczki zakrzywione - bipolarny grasper typu Maryland, - imadła do nici - grasper okienkowy Wykonawca dostarczy min. 4 porty dostępowe kompatybilne z narzędziami robotycznymi wraz z obłożeniami zabezpieczającymi ramiona robota na każdy zabieg. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy dedykowanych narzędzi i akcesoriów najnowszej generacji. Wszystkie dostarczone narzędzia i akcesoria będą posiadały ważny termin przydatności do użytkowania. | Tak |  |  |
| 6. | Robot medyczny pozwalający na wykonywanie operacji chirurgicznych w bardzo trudnych okolicach anatomicznych ludzkiego ciała w sposób niezwykle precyzyjny, posiadający robotyczne narzędzia laparoskopowe naśladujące ruchy nadgarstka . | Tak |  |  |
| 7. | Robot wyposażony w system wizyjny 3D umożliwiający oglądanie wnętrza ciała pacjenta w powiększeniu w obrazie trójwymiarowym. | Tak |  |  |
| 8. | Łatwa mobilność i możliwość przestawiania ramion podczas zabiegu operacyjnego | Tak |  |  |
| 9. | Robot medyczny, którego każdy z elementów w miejscu instalacji nie przekroczy obciążenia 300 kg/m². | Tak |  |  |
| 10. | Właściwa dezynfekcja i sterylizacja dostarczanych narzędzi w posiadanych przez Zamawiającego sterylizatorach na cztery jednostki wsadowe i myjnio- dezynfektorach. Zamawiający jest w posiadaniu następujących urządzeń: - Sterylizator parowy Century V120 f-my Steris LDT USA rok produkcji 2007/2008 2szt. - Myjnia dezynfektor KEN 2314 f-my Ken Dania; rok produkcji 2008r. - Sterylizator gazowy Eagle 3017 f-my Steris L DT USA ; rok produkcji 2008 (sterylizator do sterylizacji niskotemparaturowej | Tak |  |  |
| 11. | Możliwość właściwej dezynfekcji i sterylizacji dostarczanych narzędzi i akcesoriów w oparciu o środki zalecane przez producenta pod warunkiem, że producent posiadanych przez Zamawiąjącego myjno-dezynfektorów i sterylizatorów dopuszcza stosowanie zalecanych przez Wykonawcę preparatów. W celu potwierdzenia Wykonawca dostarczy stosowne oświadczenie spełniające te wymagania. | Tak |  |  |
| 12. | Mobilna konsola operatora zapewniająca komunikację z zespołem operacyjnym, wyposażona w hamulce oraz uchwyty do prowadzenia oraz umożliwiająca: - sterowanie ramionami wyposażonymi w narzędzia; - przeniesienie ruchu rąk operatora na ruchy poszczególnych ramion i narzędzi; - skalowanie ruchu narzędzi oraz redukcję drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów rąk. | Tak |  |  |
| 13. | Min. 4 zrobotyzowane ramiona. | Tak |  |  |
| 14. | Przegubowe narzędzia, które wraz z ruchami ramion odzwierciedlają ruchy nadgarstka operatora . | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość wykorzystania optyki 0 lub 30 stopni. | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość obrazowania 3D na monitorze z pozycji operatora. | Tak |  |  |
| 17. | Sterowanie kamerą endoskopową 3D oraz narzędziami. | Tak |  |  |
| 18. | Konieczność podłączenia obrazu 2D na dwóch dodatkowych monitorach na Sali operacyjnej | Tak |  |  |
| 19. | Manetki umożliwiające kontrolę narzędzi i kamery. | Tak |  |  |
| 20. | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk Operatora (tzn. ruch ręki Operatora w prawo powoduje ruch narzędzia w prawo, a ruch ręki Operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo), umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta. | Tak |  |  |
| 21. | Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D. | Tak |  |  |
| 22. | System wizyjny 3D min. HD. | Tak |  |  |
| 23. | System wyposażony w źródło światła. | Tak |  |  |
| 24. | Źródło światła, głowica kamery 3D, układ sterowania kamery. | Tak |  |  |
| 25. | Automatyczna regulacja ostrości optyki endoskopu. | Tak |  |  |
| 26. | Mobilny Monitor o przekątnej min.26 cali. | Tak/podać |  |  |
| 27. | Monitor naścienny o przekątnej min. 65 cali. | Tak/podać |  |  |
| 28. | Elementy dodatkowe: |  |  |  |
| 29. | Symulator treningowy służący do nauki i do oceny sprawności manualnej operatora zapewniający naukę w zakresie wszelkich ruchów narzędzi, ramion oraz endoskopu poprzez dedykowane moduły treningowe | Tak, podać zakres funkcjonalności |  |  |
| 30. | Nauka w zakresie min. posługiwania się manetkami, szycia, wiązania, posługiwania się narzędziami mono-i-bi-polarnymi. | Tak/Podać |  |  |
| 31. | Pełna funkcjonalność symulatora wraz z licencją oprogramowania zapewniona przez cały okres użytkowania systemu robotycznego. | Tak/podać |  |  |
| 32. | Szkolenie Personelu |  |  |  |
| 33. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie podstawowe, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego robota medycznego. Szkolenie podstawowe z obsługi odbędzie się w miejscu instalacji w wymiarze min. 3 dni roboczych. Szkolenie po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 34. | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie specjalistyczne personelu medycznego, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego robota medycznego. Szkolenie rozszerzone dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w nielimitowanym zakresie (minimum 5 zespołów operacyjnych z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych grupach). W razie potrzeby Zamawiającego możliwość regularnego wsparcia aplikacyjnego w czasie gwarancji . Szkolenie odbędzie się po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania szkolenia będą certyfikaty upoważniające do obsługi systemu chirurgii robotycznej przy przeprowadzaniu zabiegów medycznych. W trakcie trwania gwarancji certyfikowanie personelu medycznego po stronie Wykonawcy. | Tak |  |  |
| 35. | Asysta techniczna do minimum 200 pierwszych zabiegów | Tak |  |  |
| 36. | Inne wymagania : |  |  |  |
| 37. | Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie i email 24h/dobę w okresie trwania gwarancji | Tak |  |  |
| 38. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. | Tak |  |  |
| 39. | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | Tak, dostarczyć podczas odbioru sprzętu |  |  |
| 40. | Instrukcja konserwacji, mycia dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji (w wersji papierowej i elektronicznej). | Tak, dostarczyć podczas odbioru sprzętu |  |  |
| 41. | Bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji. | Tak, podać częstotliwość |  |  |
| 42. | Dostarczenie podczas odbioru oświadczenia potwierdzające, że pracownicy serwisu oferowanego urządzenia posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wydane przez producenta w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy. Wykonawca w czasie całego okresu trwania gwarancji zobowiązuje się zapewnić usługi serwisowe świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wydane przez producenta w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia. | Tak, dostarczyć podczas odbioru sprzętu |  |  |
| 43. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | Tak, dostarczyć podczas odbioru sprzętu |  |  |
| 44. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie: |  |  |  |
| 45. | Producent: | Podać |  |  |
| 46. | Model * | Podać |  |  |
| 47. | Nazwa katalogowa* | Podać |  |  |

Uwagi:

- Do oferty należy dołączyć firmowe materiały potwierdzające parametry techniczne aparatury.

- Niespełnienie jednego i więcej z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej oceny.