załącznik nr 2 - Specyfikacja dostarczonego asortymentu

| UCHWYT SHAVERA DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH W OBRĘBIE ZATOK PRZYNOSOWYCH - 1SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakterystyka ogólna | wartość wymagana TAK/NIE (graniczna) | #### wartość oferowana /podać zakres lub opisać/ |
| 1.1. | Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą posiadaną przez zamawiającego UNDRIVE S III ENT – 1 szt. | Tak |  |
| 1.2 | Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy min. 10 000 osc/min | Tak |  |
| 1.3 | Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów min. 30 000 obr./min. | Tak |  |
| 1.4 | Wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący | Tak |  |
| 1.5 | Wyposażony w kanał płuczący do podawania płynu do ostrza tnącego w celu ułatwienia odsysania wyciętych tkanek | Tak |  |
| 1.6 | Współpraca uchwytu shavera z ostrzami prostymi i zakrzywionymi | Tak |  |
| 1.7 | Mocowanie prostego ostrza tnącego w uchwycie shavera pozwalające na swobodne obracanie ostrza o 360°w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji | Tak |  |
| 1.8 | Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134 °C) | Tak |  |
| 1.9 | Uchwyt współpracujący z ostrzami do ciecia miękkich tkanek oraz frezami do ścierania kości | Tak |  |
| Parametry inne; |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 2 | Sprzęt medyczny musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 3 | Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez Producenta | podać |  |
| 4 | Przeglądy techniczne w siedzibie Zamawiającego (jeśli są wymagane przez producenta) | Tak/Podać |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się założyć do oferowanego sprzętu medycznego paszport techniczny | Tak |  |