załącznik nr 2

Specyfikacja dostarczonego sprzętu

Stół operacyjny przezierny z wyposażeniem - 1 zestaw

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół fabrycznie nowy – rok produkcji 2021, przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych, w tym zabiegach ortopedycznych. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, certyfikat CE (deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta) | TAK - dołączyć |  |
| 3 | Producent urządzenia posiada certyfikat jakości wyrobów medycznych certyfikat EN/PN ISO 13485 | TAK - dołączyć |  |
| 4 | Stół do operacji asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu. Podstawa monolityczna, gładka, bez zagłębień sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń | TAK |  |
| 5 | Blat stołu modułowy składający się z: - segmentu głowy - segmentu piersiowego - segmentu lędźwiowego - dwuczęściowego segmentu nóg, dzielony, odłączany od siedziska | TAK |  |
| 6 | Blat stołu wyposażony, na całej długości, w szyny boczne umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów. | TAK |  |
| 7 | Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego: - regulacja wysokości - przechyły wzdłużne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg - przechyły boczne - regulacja oparcia pleców - pozycja ‘’flex’’ i ‘’reflex’’ - blokada przejazdu - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 8 | Pilot wyświetla informacje na ekranie LCD o stanie naładowania baterii min. 12 wskaźników sygnalizujących stan naładowania akumulatorów. | TAK |  |
| 9 | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu, z diodą informacją o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona). Automatyczną interpretacja komend ruchów blatu dokonywanych z pilota. | TAK |  |
| 10 | Funkcja poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 11 | Przycisk funkcji Trendelenburg wyróżniony kolorem innym niż kolor pozostałych przycisków. | TAK |  |
| 12 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny, wyposażony w funkcje jak na pilocie. Automatyczne zabezpieczenie blatu przed niezamierzonym przechyłem przy aktywacji z panelu rezerwowego (konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji) | TAK |  |
| 13 | Sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu baterii | TAK |  |
| 14 | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne systemy akumulatorów oraz dwa niezależne systemy sterowania elektrohydraulicznego) | TAK |  |
| 15 | Długość blatu min. 1990 mm | TAK |  |
| 16 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK |  |
| 17 | Pozycja minimalna stołu (bez materaca) niższa lub równa 690mm | TAK |  |
| 18 | Pozycja maksymalna stołu (bez materaca) nie niższa niż 1090 mm | TAK |  |
| 19 | Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg min. ±300 (±30) | TAK |  |
| 20 | Regulacja przechyłów bocznych min. ±200 (±30) | TAK |  |
| 21 | Regulacja kąta nachylenia segmentu siedziska min. od -400 do 750 (±30) | TAK |  |
| 22 | Regulacja kąta nachylenia segmentu podnóżka min. od -950 do 150 (±30) | TAK |  |
| 23 | Regulacja odwodzenia podnóżków min. 900 (±30) blokowana za pomocą dźwigni dociskowej. | TAK |  |
| 24 | Regulacja kąta nachylenia podgłówka min. od -300 do 300 (±30) | TAK |  |
| 25 | Regulacja kąta nachylenia segmentu podgłówka oraz segmentów podnóżków z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających bezstopniową regulację. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na zębatkach. | TAK |  |
| 26 | Segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń zabezpieczanych pokrętłami gwintowanymi. | TAK |  |
| 27 | Możliwość zamiany segmentów podnóżków z segmentem głowy | TAK |  |
| 28 | Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska o głębokości min. 35 mm | TAK |  |
| 29 | Min. 3 koła jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa w kształcie litery T wyposażona w minimum jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre własności jezdne | TAK |  |
| 30 | Podstawa jezdna o wymiarach max. 1150 mm x 600 mm oraz wcięciu od stron bocznych, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga | TAK |  |
| 31 | Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane z pilota, gwarantujące pewne blokowanie stołu na czas operacji .Blokada sterowana za pomocą dźwigni nożnej lub pilota | TAK |  |
| 32 | Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego).Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. | TAK |  |
| 33 | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości min. 60 mm. Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) | TAK |  |
| 34 | Odległość pomiędzy materacami poszczególnych segmentów blatu nie większa niż 60mm (w przypadku materaca siedziska z wycięciem, odległość liczona od prostych powierzchni płaskich sąsiadujących segmentów) | TAK |  |
| 35 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 220 kg | TAK |  |
| 36 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 350 kg |  |  |
| 37 | Masa stołu max. 300 kg | TAK |  |
| 38 | Blat przezierny dla promieni RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy pomocy ramienia C .Rama nośna blatu stołu bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp ramienia aparatu RTG. | TAK |  |
| 39 | Możliwość umieszczenia tacy na kasetę RTG w tunelu znajdującym się w blacie stołu. | TAK |  |
| 40 | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu min 1560 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U, bez konieczności zmiany konfiguracji blatu lub przemieszczania blatu. | TAK |  |
| 41 | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole, zmiany konfiguracji blatu lub przemieszczania blatu, na długości min 1450 mm | TAK |  |
| 42 | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu : - dedykowaną karbonową ramę do operacji kręgosłupa – rama bez dodatkowego podparcia, o nośności min 200 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów - dedykowaną karbonową płytę o długości 1400 mm (+/- 100 mm) mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów | TAK |  |

| 43 | Wyposażenie Dodatkowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Przystawka ortopedyczna w skład której wchodzi: Siedzisko traumatologiczno - ortopedyczne z włókna węglowego; suplement do siedziska prawy i lewy; belka wyciągowa z przegubem 2 szt; aparat wyciągowy 2szt; wspornik oporowy krocza; re-lokalizator wałka oporowego z dwustopniową regulacją; szyna centralna montowana do siedziska; buty wyciągowe z tworzywa(para)- z adapterem zapinane na rzep; adapter do gwoździowania piszczeli; wózek transportowy na akcesoria | TAK 1 kpl, podać |  |
| 45 | Podpory pod nogi Stirrups Ergonomiczne podpory nog typu stirrups umożliwiające szybkie i łatwe podnoszenie, opuszczanie oraz odprowadzanie/odsuwanie naśladujące anatomię biodra. • Uniwersalne akcesorium montowane na szynach bocznych – pasuje do każdego stołu operacyjnego. • Ściśnięcie rączki umożliwia łatwą regulację w poziomie i pionie. • Podpory wyposażone w miękkie wkładki do butów zapewniające komfort pacjenta. • Podpory gwarantujące szeroki zakres ruchu zapewniający maksymalną ekspozycję miejsca operacji. - Ustawienie strzemion w dowolnej pozycji pomiędzy -30 ° / 75 °. • Zakres przywodzenia do -9°, zakres odwodzenia do + 25 °. • System wspomagający zmniejszanie ciśnienie pod podkolanem oraz nerwem strzałkowym. Nośność 272 kg | Tak 2 szt. |  |
| 46 | Stolik do chirurgii ręki ze śrubą mocującą , bez podpory do podłoża Wymiary: min. 710 x 330 x 70 mm. | TAK 1 szt |  |
| 47 | Pozycjoner kolana przezierny wykonany z lexanu wałek | TAK 1 szt |  |
| 48 | Zestaw 3 szt/1 kpl podpór lateralnych W zestawie: podpora boczna 2 szt + podpora łonowa 1 szt Podpory regulowane jednym pokrętłem i podwójnymi przegubami kulowymi . | TAK `1 kpl |  |
| 49 | Podpora pod rękę, anestezjologiczna, z regulacją wysokości i odwodzenia na boki, z mocowaniem do szyny bocznej | TAK 1szt |  |
| 50 | Podpora pod rękę z możliwości ustawienia nad i pod stołem operacyjnym 3 przeguby kulowe regulowane centralną śrubą blokującą. Z zaciskiem do szyny bocznej. | TAK 1 szt |  |
| 51 | Pas do mocowania tułowia, do montażu na szynach bocznych, wymiary min: 2 x (590 x 105) mm., wykonany z materiału syntetycznego, łatwego do mycia i dezynfekcji. | TAK 1 szt |  |
| 52 | Przesłona anestezjologiczna, sztywna | TAK 1 szt |  |
| 53 | Zacisk obrotowy ze śrubą mocującą Do prętów o średnicy 16 – 18 mm | TAK 7 szt |  |
| 54 | Zacisk obrotowy ze śrubą mocującą Do prętów o średnicy 16 – 18 mm z uchwytem szybkomocującym | Tak 4 szt. |  |
| 55 | Krążek żelowy pod głowę pediatryczny pełny o wymiarach śr. zewnętrzna 140mm, śr. wewnętrzna 60mm, wysokość 30mm | TAK 1 szt |  |
| 56 | Podpora pod głowę, żelowa, z wymienna podstawą o wymiarach dł. 270mm, szer. 230mm, wys. 140mm | TAK 1 szt |  |
| 57 | Podpora pod głowę okulistyczna, żelowa, o wymiarach dł. 200, szer. 230mm, wys. 115mm | Tak 1szt. |  |
| 58 | Półwałek żelowy o wymiarach dł. 400mm, szer. 100mm, wys. 100mm | Tak 1szt |  |
| 59 | Podkład prostokątny, żelowy, o wymiarach dł. 300mm, szer. 115mm, wys. 50mm | Tak 1szt |  |
| 60 | Podkład żelowy na blat stołu z podcięciem urologicznych o wymiarach 1170x500x12,5mm x 1 szt. | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 62 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |
| 63 | Gwarancja na dostarczone urządzenie min.24 miesiące | Tak/podać |  |
| 64 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w cenie oferty bezpłatne szkolenie personelu, w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu medycznego | Tak |  |
| 65 | Wykonawca zobowiązuje się założyć do urządzenia paszport techniczny | Tak |  |
| 66 | Dostarczany sprzęt musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz powinien posiadać w komplecie instrukcję obsługi w języku polskim, | Tak |  |

Oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.